## Sheet1
序号 |  | 产品名称 | 硬件功能描述 | 软件功能描述 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 软件部分 | 医护对讲系统 | / | 1、院区信息管理，支持院内信息进行管理，包括科室管理、病区管理、病房管理、床位管理、护士站管理等。 2、信息展示，展示患者床位一览表、房态图。可根据病区、科室、护理等级、患者姓名等进行检索，支持查看总床位数、今日新入院人数、今日出院人数、今日手术人数。 3、设备管理，支持全方位设备管理，按不同病区、设备类型、名称、状态筛选查找设备，支持平台上下发远程升级、支持远程控制、支持远程一键关机、一键重启。 4、支持对终端设备的展示做统一的脱敏处理，以保证方便对患者的隐私做一键管理。 5、模版管理，自定义UI模板修改，可直接在管理后端修改切换首页床头卡、门口机首页UI样式，保存后直接下发。 6、数据对接，支持对HIS系统对医院的各科室、护士站、医生护士、病人的相关信息进行对接处理，并显示在管理平台上。 7、统计查询，呼叫记录统计查询、各类门禁开锁记录统计查询、报警记录统计查询。 8、患者信息查询，病房床位数据查询；支持病人呼叫信息查询，开门记录、发卡记录、卡记录查询；支持未处理事件查询，可按呼叫类型，如输液、报警等类别查询。 | 套 | 1
2 | 硬 件 部 分 | 信息交换管理机 | 网络接口:RJ45*2，10/100Mbps 供电接口:DC 48V开关电源或适配器供电; 总线接口:2个接口，级联一进一出; 支线接口:4个接口，并联供电。 | / | 台 | 7 | 每台最多只能接20台终端设备(床头机和门口机)。一区4台，二区3台。可根据相对应品牌选定。
3 |  | 电源 | 输出：48V/0～4.6A，输入：110～264VAC 50/60Hz ； | / | 台 | 7 | 可根据相对应品牌选定。
4 |  | 护士站管理机 | 显示屏：10.1英寸 分辨率：不小于1024*600 内存：不小于512MB 存储：不小于4GB 触控：多点电容式触摸屏 操作系统：Android | 1)采用多点触控电容显示屏操作。可以显示整个病区下所有病人的名字、性别、护理等级，点击格子后，可显示每张病床患者更具体的患者信息。 2)基于TCP/IP网络协议传输数据信息。 3)呼叫对讲：可与其他管理机对讲；可与床头智能终端、病房智能终端对讲；对讲方式有免提、手柄、TALK键。语音清晰，不失真。 4)支持同步HIS数据，实时更新床位信息数据。 5)主副机管理：所有的管理机都可以是管理机，也可以是副机。有呼叫的时候，系统支持主/副机模式，副机实时同步管理机数据，振铃提醒呼叫，并可以直接接听通话对讲。 6)管理机托管：可将本管理机的病床智能终端、分机托管给其它的护士站管理机管理，立即托管：直接点击托管设置里面的托管主机，选择好要托管到的管理机，点击开始托管即可。自动托管：进入托管设置，打开自动托管，选择自动托管的时间段，在托管主机中选择要托管的管理机即可，当有床头机呼叫的时候，被托管的管理机可以接收到呼叫的信息，可以进行通话对讲。 7)床位一览表：可显示每路病床智能终端、分机的患者信息，并支持接入病员一览表显示；可以显示患者姓名、性别、年龄、床位号、护理等级、是否护理中的信息。 8)床位详细信息：可以详细显示患者信息以及诊断、食物、防护、过敏等信息。 | 台 | 2
5 |  | 电源 | 输入电压： AC220±10%，50Hz 输出电压： 12V/2A | 配套于管理机，每台管理机配1台，一般与管理机同时放在护士站。 | 台 | 2
6 |  | 门口机 | 显示屏：10.1英寸 分辨率：不小于1028*600 触摸屏：电容触摸屏 系统：Linux系统 安装方式：明装 供电电压：48V 接口：RS485、防区接口 | 1)采用触控电容显示屏，安装在每个病房门口外的墙壁上，用于显示病房内的患者基本信息，以及护士简易工作站，如接听呼叫、护理定位等； 2)支持信息显示：病房床位预览，可显示当前日期和时间、房间号、病床号、病人姓名等基本信息。可显示该房间的责任护士姓名、责任医生姓名，并能查看该房间的责任护士照片、责任医生照片，查看科室资料简介。 3)可同步管理机显示房间内的病床呼叫信息，即分机呼叫时，病房门口机和护士站管理机的液晶屏上均同步显示呼入状态、病人信息，并显示“XX号床 呼叫”。 4)呼叫对讲：可呼叫护士站管理机、医生办公室管理机，并双向可视对讲；可接听其他房间的病床分机呼叫并对讲。 5)护理定位：护士按下病房门口机上的“护理”按键，该病房门口门灯常亮，床头机进入护理后，并可利用此房间分机接听其他病床呼叫、对讲；离开时可再次按下此键解除该功能。 | 台 | 36
7 |  | 卫生间紧急按钮 | 材质：ABS 拉绳：标配150mm,可选拉绳： 特色：求助按钮带拉绳，患者可根据不同情况通过拉绳或按钮上的按键进行报警，带独立取消按键 | 1)紧急求救按钮安装在病房内卫生间或公共卫生间内，防水设计，壁挂式安装可供病人紧急情况下报警； 2)壁挂式安装在病房的洗手间内，可供病人紧急情况下报警。 3)支持呼叫/报警：可拉线或按键报警，报警时有指示灯提示。 4)带独立取消键，避免患者误触导致误报警，可及时取消。 5)与床头智能终端/病房智能终端相连接，将信息推送到护士站，并在中文屏上显示。 | 台 | 36
8 |  | 值班室分机 | 显示屏：10.1英寸 分辨率：不小于1280*800 内存：不小于1G 存储：不小于8G 触控：触摸屏 操作系统：Android 安装方式：明装 | 1)采用电容触摸屏 2)能够接收到分机呼叫、增援请求，并支持与床头分机进行对讲。 3)支持与护士站医护主机进行呼叫对讲 4)呼叫过滤支持对按分机类型对呼叫信息进行接听屏蔽设置 5)可显示床位一览表 | 台 | 14
9 |  | 床头分机 | 显示屏：7英寸 分辨率：不小于1024*600 触摸屏：电容触摸屏 系统：Linux系统 安装方式：嵌入式 供电电压：48V 接口：RS485、防区接口、手柄接口 | 1)采用触摸屏，含手持呼叫手柄，安装在病床上方的设备带上，每个病床一台，用于呼叫护士站，患者基本信息展示。 2)支持呼叫/解除：可向护士站主机呼叫与解除呼叫。 3)支持对讲：可与护士站主机、病房门口机对讲。 4)支持信息查询：可显示病人信息、护理标识。 5)电子床头卡：床号、护理级别、姓名、性别、年龄、安全防护信息、过敏信息、饮食信息、隔离信息。 | 台 | 81
10 |  | LED走廊显示终端 | 工作电压：AC220V 操作系统：Linux 2.6 规格：双面走廊屏，2行*8字； 安装方式：吊装 | 1)可按病床呼叫、洗手间呼叫、输液报警、护理增援状态分类显示呼叫信息；呼叫信息滚动显示，以提示正在呼叫中； 2)洗手间呼叫时，可滚动显示“XXXX房 卫生间报警”； 3)输液报警时，可滚动显示“XXX床 输液完毕”； 4)护理增援时，可滚动显示“XXX床 请求增援”； 5)无呼叫时显示时间； 6)时间精确到分； 7)信息发布,走廊屏支持信息发布与时间同显（滚动显示发布内容与时间，发布内容2行*8个汉字）。 8）支持同时显示两行信息； | 台 | 6
11 |  | 护理看板 | 屏幕尺寸：65英寸 分辨率：不小于3840*2160 显示比例：16:9 操作系统：Android | 1)统计信息：病区人数统计，护理等级统计，今日手术统计，入院统计，出院统计，陪护人数统计，危重人数统计，不同护理等级以不同文字加颜色区分 2)分类统计：分类查看今日入院床位，进入出院床位，明日出院床位，转入床位，病重床位 3)病人一览表：显示各床位患者的姓名、性别、年龄、入院时间、住院号、过敏、食物注意事项、防护事项、责任医生、责任护士 | 台 | 2
12 |  | 护理看板子系统 |  | 1.支持显示根据护理等级分类查询不同等级患者的总人数。 2.支持显示患者总数统计及显示相应床位号：今日出院人数、今日入院人数、转出人数、转入人数、换床人数。 3.支持显示备忘录备忘信息。 4.支持展示患者一览表：没位患者显示床位号、护理等级、患者姓名、患者性别、患者年龄、入院时间、病案号、诊断、过敏、饮食、责任医生、责任护士等。 5.呼叫弹窗提醒：显示新的呼叫通知提醒，病区床头机/门口机发起呼叫、增援、输液完毕、卫生间报警后，可以在看板展示。 | 套 | 2