广州中医药大学第一附属医院彩色多普勒超声诊断仪采购项目招标公告

采购单位：广州中医药大学第一附属医院

项目名称：彩色多普勒超声诊断仪采购项目

项目编号：广中医一院招【2024】35号

- 项目概况：我院麻醉科需购置彩色多普勒超声诊断仪  1套。

- 招标限价（人民币）：748,000元（大写：柒拾肆万捌仟元整）。

- 资金性质：财政性资金（非预算指标资金）。

- 项目需求书：

- 技术参数要求：

- 设备主要用于外周血管、小器官、微创术中介入等方面的临床超声诊断、术中介入治疗和科研工作应用。

- ▲≥15英寸彩色图像显示器，可左右旋转±90°。

- ▲操作面板具有独立的大尺寸液晶触摸控制屏。

- 全数字化超声平台，多倍波束形成器，具备动态变迹合成孔径。

- 具有二维灰阶成像单元及M型显像单元。

- 具有彩色多普勒血流成像。

- 具有频谱多普勒（PW、HRPF及CW）显示及分析单元。

- 具有实时自动多普勒包络测量功能。

- 具有组织谐波成像技术，作用于全身应用≥4变频，可视可调。

- 具有梯形扩展成像技术	。

- 具有穿刺针增强技术，提高穿刺介入时穿刺针显影。

- 具有宽景成像技术，支持灰阶、彩色血流成像模式，配备缩放和测量功能，可应用于腹部、高频、腔内等探头。

- 具有高清实时放大成像，具备冻结或实时高清多级放大功能，≥8倍。

- 具有智能斑点噪声抑制技术，作用每个像素消除图像的斑点和噪声，智能声束调整、斑点噪声抑制、像素优化调整等提升成像质量的技术。

- ▲具有实时多声束空间复合成像技术，作用于探头发射及接收，多角度调整≥15条线，作用于凸阵或线阵探头。

- 具有图像一键优化，作用于2D及多普勒，自动调节增益,标尺等参数。

- ▲具有一键启动可自定义的操作流程，可自定义检查的模式和顺序，并自动标以缩写符号。可以按顺序定义成像的模式－2D, CFM, PW等，完成一项设定的成像扫描程序冻结存储图像，自动完成缩写标识；按顺序进入到下一个预设的成像模式，以此类推；流线型的工作流程可减少控制面版的交互作用，单键触发，提升检查的效率和工作舒适度。

- 智能图像设置功能，操作者可根据其检查习惯存储检查部位多项图像参数设置和功能选项融合为一个功能选项，减少了重复性操作。优质图像一触即发，提升检查的效率。

- 方向性精细血流成像，采集血流背向散射信号，提高血流多普勒信号灵敏度。

- 高清血流成像，应用双多普勒发射接收技术，提高血流信号的敏感性及空间分辨率有别于常规的彩色多普勒和方向性能量图功能，有独立按键执行此功能。

- 微血管增强成像技术，在有效保证帧频的前提下，去除背景噪声，降低周边强回声结构信息干扰，保证清晰可视细小血管和低速血流，具备多种成像方式显示。

- ▲造影谐波成像技术，通过对发射脉冲频率及能量的双控制（超声屏幕可视MI机械指数和DP原始声压），从而获得优秀的造影回波信号。包含低MI实时灌注成像和高MI造影成像，造影动态图像连续长时间不间断采集。支持凸阵、线阵、心脏等探头。

- ▲在机超声造影定量分析技术,可以对造影剂峰值强度、灌注曲线下面积、到达灌注峰值时间等多参数进行定量分析评估，并具备彩色血流定量分析。

- 具有测量与分析 (包括但不限于B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

- 常规测量

- 妇、产科测量

- 心脏功能测量

- 多普勒血流测量与分析

- 外周血管测量与分析

- 泌尿科测量与分析

- 自动多普勒血流测量与分析

- 数据连通性：医学数字图像和DICOM3.0接口部件，无线数据传输系统。

- 图像存档与病案管理系统：主机内置固态硬盘≥400GB，多个USB接口，可将图像储存U盘、移动硬盘等。

- 一体化原始数据的简帖版(在荧光屏上)可以存储和回放动态及静态图像。

- 具有以往图像与当前图像同屏对比显示。

- 主机内置CD－RW / DVD –RW。

- 自定义的报告系统。

- 系统数字处理通道数 ≥ 400万；动态范围≥300dB。

- ▲主机可激活探头接口≥2个（不含扩展接口），支持扩展探头接口实现4把探头互联互通热插拔

- ▲配内置锂电池确保主机移动时无需关闭系统，电池使用时间＞5小时，并支持快速开关机响应。

- ▲超声主机频率范围：1-22MHz；

- 超宽频变频探头，二维中心频率≥4种，谐波中心频率≥4种；多普勒频率≥4种；可视可调。

- 配置小器官高频：超声频率：4－15MHz；

- ▲配置浅表造影探头：超声频率：3－11MHz；

- ▲配置腹部电子凸阵：超声频率：1-8MHz。

- 二维灰阶显像主要参数：

- 发射声束聚焦：发射≥8段。

- 扫描线密度≥512超声线。

- ▲最大扫描深度≥41 cm。

- 回放重现：灰阶图像回放≥2048幅, 电影回放≥60秒。

- 频谱多普勒：

- 最大测量速度：PWD≥17m/s, CWD≥12m/s。

- 最低测量速度：PW<1.0mm/s(非噪声信号)。

- 取样宽度及位置：0.5－24mm逐级调节。

- 彩色多普勒：

- 显示方式：包括但不限于速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示。

- 二维/彩色血流/频谱多谱勒实时三同步。

- ▲彩色增强功能：包括但不限于组织多普勒成像，方向能量图，精细血流成像，高清血流成像，微血管血流成像。

- 显示取样框调整：线阵扫描感兴趣图像范围：±30度。

- 超声功率输出调节：包括但不限于B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调。

- 配套标准台车。

- 售后要求

- ★整机免费保修不少于5年(从验收合格签字之日起)，终身维护。在保修期内对设备进行定期维护和保养，年度定期预防性维护保养次数不少于4次，并免费提供维修所需的配件及服务。

- 接到设备出现故障通知，1小时内电话响应，4小时到达现场。

- 保修期内，设备如因故障维修超过2天，厂家需要按1:2延长保修期（具体时间，按天数算）。

- 保修期内设备的开机率≥95％（按全年365天计算）。如因设备故障导致开机率达不到95%即347天以上保修期按1:2（按天算）顺延。（如果因维修导致停机时间过长，其他补偿条款，双方友好协商）

- 临床培训：免费提供现场临床培训。

- 工程师培训：产品的工作原理，操作使用，维修保养。并提供该设备的操作手册（一套）、维修手册（一套）交设备管理部，提供专业安装和日常维修工具。

- 提供的设备必须是原厂的全新设备。

- 以上设备均要求售后服务为设备制造商负责。

- 设备维保需在广州设有服务人员，可保证以最快捷的方式为招标人提供设备维修配件需求。

- 软件终身免费升级，并及时提供设备新功能和临床应用资料。

- 保修期后维修时，如更换配件，只收取配件费，且配件费提供优惠价格，不得收取上门服务费及差旅费（需附配件价格清单）。维修好后 6 个月内，对仪器设备再次发生同样的故障并且需要更换同样零配件时，中标人承诺免费维修及更换零配件。

- 保修期后，如招标人需购买原厂保修，原厂整机全保修费用不得高于中标价格的5%/年，年度定期预防性维护保养次数不少于4次。

- 中标人负责送货上门，在招标人所提供的场地对设备进行安装、检验及调试，直至该产品的技术指标完全符合要求为止，在运输、安装、调试等服务过程中所发生的费用由中标人承担。

- 开放（或者提供）维修密码（如有）。

- 提供双向通讯接口并协助接入招标人正在使用的LIS系统（或相关信息系统）（如有），所产生费用由中标人负责。

- 交货时间：合同签订后的2个月内到货。

- 需报主要配件优惠价（如有）

| 序号 | 配件中文名称 | 型号/规格 | 单位 | 优惠价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 需报耗材/试剂优惠价（如有）

| 序号 | 耗材/试剂中文名称 | 型号/规格 | 单位 | 优惠价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 需提供详细的项目实施方案，方案应至少包括以下内容：①整体实施方案及技术措施、②安装与调试方案；③售后服务和技术培训方案；要求方案表述内容清晰、完整、合理、详细、科学、可行。

- 付款方式：设备验收合格签字三个月后全额付款。

- 提供近三年（2022年至今）相关同类项目业绩，需提供证明文件（附合同复印件等）。

- 投标人员必须与投标报名登记表登记的人员一致，若临时更换投标人员需提前与招标采购中心工作人员联系。

- 投标文件要求：7份（1正6副），开标前需密封，每份文件均需按序页码。双面打印。

- 项目需求书条款响应情况：投标人必须对项目需求书的内容逐条响应。“★”号的条款为关键条款，必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效（若有）；带“▲”号条款为重点条款，不作为无效投标条款（若有）。

| 序号 | 招标需求参数 | 投标实际参数（投标人应按投标设备实际数据填写，不能照抄招标要求） | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 述标、答辩：

（1）述标部分：述标时间不超过3分钟。述标着重介绍对项目的理解，特别是关键技术层面，述标无需使用PPT。

（2）答辩部分：述标之后，由评审小组提问，投标人如实作答。

- 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监督管理部门等对其中任何资料及招标采购单位或监督管理部门认为有必要的资料进行核实的要求。

五、投标人资格

1、投标人应是来自中华人民共和国的独立法人企业或其他组织。

2、本项目不接受联合体投标，不得转包、分包、外包投标标的主体。

3、投标人具备医疗器械经营许可/备案证明材料（如投标人为代理经销商）或医疗器械生产许可证副本（如投标人为制造商）。

六、评标办法：综合评标法

七、报名时间及地点

1、报名时间：2024年11月12 日至2024年11月19日17:30；

2、报名方式：本项目只接受电子报名，报名邮箱为：gztcm_zbzx@gzucm.edu.cn。请各投标人将报名需要提交资料加盖公章后扫描，将扫描件发至报名邮箱，邮件名称：项目名称+单位名称；

3、报名需提交资料（需加盖公章）

（1）有效的营业执照复印件。投标人在经营范围内投标，如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面；

（2）企业法人代表证明书、具有法人签名或盖章的被委托人有效授权书（详见附件）；

（3）投标报名登记表（详见附件）；

4、报名所需的资料原件请于开标日当天交至招标人招标采购中心工作人员处。报名是否成功，以邮件回复为准。

5、报名成功本项目的投标人，若决定不参与投标，请于2024年11月19日下午17:30前电话或邮件通知招标人。

八、开标时间及地点

1、开标时间：2024年11月21日上午 9:00

2、开标地点：广州市白云区机场路16号广州中医药大学第一附属医院2号楼4楼多功能室（医患办公室旁边）

3、投标人员应为报名登记表上登记的负责投标的人员，该人员凭身份证进入开标地点。

九、本招标文件所涉及的时间一律为北京时间。

十、联系人：蔡老师:020-36588744；（项目咨询）

郑老师/黄老师：020-36585829；（招标流程咨询）

十一、咨询时间：上午 8:00-12:00，下午14:30-17:30

广州中医药大学第一附属医院

2024年11月12日

- 附件：

法定代表人授权书

致：广州中医药大学第一附属医院

本授权书声明：注册于             （国家或地区）的               （投标人名称）的在下面签字的                  （法定代表人的姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“广州中医药大学第一附属医院彩色多普勒超声诊断仪采购项目（项目编号：广中医一院招【2024】35号）”招标的      （可选“报名”或“投标”），以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此证明。

随附《法定代表人证明书》

附件：

1、代理人(被授权人)身份证或其他有效的身份证明

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

被授权代表身份证复印件

投标人（法人公章）：

地     址：

法定代表人（签字或盖章）：

职     务：

被授权人（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

职     务：

日期：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：       年龄：       身份证号码：_________

企业注册号码：                        企业类型：_____________________________________

经营范围：

。

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

法定代表人身份证复印件

投 标 人（法人公章）：

日        期：

| 投标报名登记表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 |  |  | 报名日期 | 年 月 日 |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 报名单位名称 |  |  |  |  |
| 地址(营业执照) |  |  | 邮编 |  |
| 报名人 | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 传真 |
| 投标人（负责投标的人员） | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 电子邮箱 |