广州中医药大学第一附属医院超声仪采购项目招标公告

采购单位：广州中医药大学第一附属医院

项目名称：超声仪采购项目

项目编号：广中医一院招【2024】32号

- 项目概况：我院麻醉科需购置超声仪 2套。

- 招标限价（人民币）：860,000元（大写：捌拾陆万元整）。

三、资金性质：财政性资金（非预算指标资金）。

四、项目需求书：

- 设备用途说明：心脏、腹部、妇科、产科、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、小儿与新生儿、术中、穿刺等全身应用。

- 技术参数

（1）超声仪主要技术及系统概述：

- 高分辨率液晶屏≥15英寸，扫描方式：逐行扫描，高分辨率。

- 超高集成度超声成像平台：a）应用板级集成优化技术，提高内部电路的整合程度，减少信号丢失，提高信噪比；b）应用多功能单元整合技术，将主机内部多个功能单元有机整合为可拆卸化整体结构，缩短维修时间，并降低维修成本和停机时间。

- 数字化二维灰阶成像单元

- 数字化M型成像单元

- 数字化彩色多普勒血流成像单元

- 数字化频谱多普勒显示和分析单元

- 数字化能量多普勒，方向性能量图

- 数字化波束形成器，多倍声束处理

- ▲空间复合成像技术：三种模式，每种模式有3档调节；空间复合成像的聚焦宽度、帧平均、线密度等多种参数均有多级可调；可做曲线别针试验证明≥9线发射。

- 斑点噪声抑制技术：可以支持所有探头，B模式下支持≥6级调节

- 一键实时扫查优化技术： B模式扫查过程中可以实时动态优化图像的灰度、对比度和一致性等参数；频谱模式扫查中可实时动态优化基线，速度标尺等参数；切换扫查部位无需重复按键

- 脉冲反相谐波成像（可用于所有探头）

- 宽景成像，可用于包含相控阵在内的所有探头

- ▲内置快捷操作指导模块：通过文字、图片、视频等形式指导招标人快速掌握机器操作，可随时调阅（附图证明）。

- 中文操作界面

- 凸形扩展功能，可用于线阵、相控阵探头

- 系统内置操作切面实时指导工具：可在屏幕上分屏显示各脏器标准扫查切面超声图与扫查手法图片、flash动画图并配以文字说明，可实时指导操作者找到标准切面并进行正确测量。

- ▲穿刺针增强显影技术：在彩色和能量多普勒的条件下，精确显示针，解剖结构和组织运动，可以单独调整针增益和角度，具有穿刺引导延长线两档可调。可用于线阵和凸阵探头。

- ▲操作面板上的自定义按键，其功能可同时在屏幕上显示，显示功能个数≥4个

- ▲语音备注：连接外接话筒，点击触摸屏上的功能图标，在图像上添加一段语音备注，与图像一起存储，支持调看图像时回放

- 轨迹球操作

（2）探头规格

- 探头接口≥1个

- 频率：宽频、变频探头，可视可调中心频率范围1.7-18 MHz

- 标配探头二维灰阶显示中心频率≥7种

- 频率自动调节功能：在彩色和其他多普勒模式下，随着取样位置深度的变化自动节频率

- 支持探头类型：支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、术中探头等

- 穿刺导向：具有穿刺引导线

- 扫描频率：

电子凸阵探头：频率2.0—5.0 MHz不等；

电子相控阵探头：频率1.7—4.0 MHz不等；

电子线阵探头：频率4.0—10.0 MHz不等；

电子线阵探头：频率8.0—18.0 MHz不等；

- ▲相控阵探头扫描角度≥120°（附图证明）

- 超高频线阵探头，最高可视可调中心频率≥18.0 MHz

（3） B型成像主要参数

- ≥256灰阶

- 发射声束聚焦：≥8段

- 回放重现：灰阶图像回放≥5000帧、回放时间≥60秒

- 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件≥20种，减少常用所需的外部调节及组合调节

- 增益调节：B/M/CF/D可独立调节，TGC调节≥8段

- 超声系统最大探查深度≥33 cm

- 系统动态范围≥261 dB；可视可调动态范围36-96dB

- 凸阵探头最大视角，18 cm深度时，帧频≥40帧；

相控阵探头90°视角，18 cm深度时，帧频≥60帧

（4） 频谱多普勒

- 方式：脉冲波多普勒PWD；高脉冲重复频率HPRF

- 多普勒发射频率可视可调

- 最大测量速度：PWD：≥20m/s ；CWD: ≥40m/s；

最小测量速度：≤1mm/s

- ▲多普勒取样容积距离体表的深度可在屏幕上实时显示（附图证明）

- PW取样容积宽度1-16mm

（5） 彩色多普勒

- 显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示、方差显示

- 彩色多普勒频率可视可调

- 双幅实时显示、包括双幅不同模式实时显示（B/B；B/CFM）

- ▲凸阵探头最大视角，最大取样框，18cm深度时，彩色帧频≥8帧；

相控阵探头90°视角, 最大取样框，18cm深度时，彩色帧频≥12帧；

（6）测量和分析：(包括但不限于B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

- 一般测量

- 妇产科测量

- 心功能测量与分析

- 多普勒血流测量与计算

- 频谱多普勒自动包络测量和计算，可自动测量和计算≥12个参数

- 泌尿科测量与分析

（7）电影回放重现及病案管理单元

- 同屏一体化智能剪贴板, 可以实时同屏存储和回放动态及静态图像，将存储的图像显示在屏幕上实时图像的下方，随时调阅、删除、导出图像

- 原始数据处理，可对回放的图像进行≥30种参数调节

- USB一键快速存储：只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像传输至U盘或移动硬盘中

- 内置硬盘≥256GB SSD

（8）输入、输出信号

- 输入、输出接口：S-Video、USB、HDMI等

- 带DICOM3.0接口部件

- 配置清单

（1） 主机≥2台

（2）腹部探头≥2把

（3）血管浅表线阵探头≥2把

（4）小儿超高频线阵探头≥2把

（5）心脏探头≥2把

（6）一体化双探头≥2把

- 售后要求

（1）★整机免费保修不少于5年(从验收合格签字之日起)，终身维护。在保修期内对设备进行定期维护和保养，年度定期预防性维护保养次数不少于4次，并免费提供维修所需的配件及服务。

（2）接到设备出现故障通知，1小时内电话响应，4小时到达现场。

（3）保修期内，设备如因故障维修超过2天，厂家需要按1:2延长保修期（具体时间，按天数算）。

（4）保修期内设备的开机率≥95％（按全年365天计算）。如因设备故障导致开机率达不到95%即347天以上保修期按1:2（按天算）顺延。（如果因维修导致停机时间过长，其他补偿条款，双方友好协商）

（5）临床培训：免费提供现场临床培训。

（6）工程师培训：产品的工作原理，操作使用，维修保养。并提供该设备的操作手册（一套）、维修手册（一套）交设备管理部，提供专业安装和日常维修工具。

（7）提供的设备必须是原厂的全新设备。

（8）设备均要求售后服务为设备制造商负责。

（9）设备维保需在广州设有服务人员，可保证以最快捷的方式为招标人提供设备维修配件需求。

（10）软件终身免费升级，并及时提供设备新功能和临床应用资料。

（11）保修期后维修时，如更换配件，只收取配件费，且配件费提供优惠价格，不得收取上门服务费及差旅费（需附配件价格清单）。维修好后 6 个月内，对仪器设备再次发生同样的故障并且需要更换同样零配件时，中标人承诺免费维修及更换零配件。

（12）保修期后，如招标人需购买原厂保修，原厂整机全保修费用不得高于4.8万元/年/套，年度定期预防性维护保养次数不少于4次。

（13）中标人负责送货上门，在招标人所提供的场地对设备进行安装、检验及调试，直至该产品的技术指标完全符合要求为止，在运输、安装、调试等服务过程中所发生的费用由中标人承担。

（14）开放（或者提供）维修密码（如有）。

（15）提供双向通讯接口并协助接入招标人正在使用的LIS系统（或相关信息系统）（如有），所产生费用由中标人负责。

（16）交货时间：合同签订后的2个月内到货。

（17）需报主要配件优惠价（如有）

| 序号 | 配件名称 | 型号/规格 | 单位 | 优惠价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（18）需报耗材/试剂优惠价（如有）

| 序号 | 耗材/试剂名称 | 型号/规格 | 单位 | 优惠价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 需提供详细的项目实施方案，方案应至少包括以下内容：①整体实施方案及技术措施、②安装与调试方案；③售后服务和技术培训方案；要求方案表述内容清晰、完整、合理、详细、科学、可行。

- 付款方式：设备验收合格签字三个月后全额付款。

- 提供近三年（2021年至今）相关同类项目业绩，需提供证明文件（附合同复印件等）。

- 开标会只允许各投标单位安排一名投标人员参加，且该人员必须与投标报名登记表登记的人员一致，若临时更换投标人员需提前与招标采购中心工作人员联系。

- 投标文件要求：7份（1正6副），开标前需密封，每份文件均需按序页码。双面打印。

- 项目需求书条款响应情况：投标人必须对项目需求书的内容逐条响应。“★”号的条款为关键条款，必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效（若有）；带“▲”号条款为重点条款，不作为无效投标条款（若有）。

| 序号 | 招标需求参数 | 投标实际参数（投标人应按投标设备实际数据填写，不能照抄招标要求） | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 述标、答辩：

（1）述标部分：述标时间不超过3分钟。述标着重介绍对项目的理解，特别是关键技术层面，述标无需使用PPT。

（2）答辩部分：述标之后，由评审小组提问，投标人如实作答。

- 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监督管理部门等对其中任何资料及招标采购单位或监督管理部门认为有必要的资料进行核实的要求。

五、投标人资格

1、投标人应是来自中华人民共和国的独立法人企业或其他组织。

2、本项目不接受联合体投标，不得转包、分包、外包投标标的主体。

3、投标人具备医疗器械经营许可/备案证明材料（如投标人为代理经销商）或医疗器械生产许可证副本（如投标人为制造商）。

4、所投产品具备有效的医疗器械注册/备案证明材料。

六、评标办法：综合评标法

七、报名时间及地点

1、报名时间：2024年10月15日至2024年10月22日17:00；

2、报名方式：本项目只接受电子报名，报名邮箱为：gztcm_zbzx@gzucm.edu.cn。请各投标人将报名需要提交资料加盖公章后扫描，将扫描件发至报名邮箱，邮件名称：项目名称+单位名称；

3、报名需提交资料（需加盖公章）

（1）有效的营业执照复印件。投标人在经营范围内投标，如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面；

（2）企业法人代表证明书、具有法人签名或盖章的被委托人有效授权书（详见附件）；

（3）投标报名登记表（详见附件）；

4、报名所需的资料原件请于开标日当天交至招标人招标采购中心工作人员处。报名是否成功，以邮件回复为准。

5、报名成功本项目的投标人，若决定不参与投标，请于2024年10月22日下午17:00前电话或邮件通知招标人。

八、开标时间及地点

1、开标时间：2024年10月24日上午 9:00

2、开标地点：广州市白云区机场路16号广州中医药大学第一附属医院2号楼4楼多功能室（医患办公室旁边）

3、投标人员应为报名登记表上登记的负责投标的人员，该人员凭身份证进入开标地点。

九、本招标文件所涉及的时间一律为北京时间。

十、联系人：蔡老师:020-36588744；（项目咨询）

郑老师/黄老师：020-36585829；（招标流程咨询）

十一、咨询时间：上午 8:00-12:00，下午14:30-17:30

广州中医药大学第一附属医院

2024年10月15日

- 附件：

法定代表人授权书

致：广州中医药大学第一附属医院

本授权书声明：注册于             （国家或地区）的               （投标人名称）的在下面签字的                  （法定代表人的姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“广州中医药大学第一附属医院超声仪采购项目（项目编号：广中医一院招【2024】 32号）”招标的      （可选“报名”），以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此证明。

随附《法定代表人证明书》

附件：

1、代理人(被授权人)身份证或其他有效的身份证明

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

被授权代表身份证复印件

投标人（法人公章）：

地     址：

法定代表人（签字或盖章）：

职     务：

被授权人（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

职     务：

日期：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：       年龄：       身份证号码：_________

企业注册号码：                        企业类型：_____________________________________

经营范围：

。

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

法定代表人身份证复印件

投 标 人（法人公章）：

日        期：

| 投标报名登记表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 |  |  | 报名日期 | 年 月 日 |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 报名单位名称 |  |  |  |  |
| 地址(营业执照) |  |  | 邮编 |  |
| 报名人 | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 传真 |
| 投标人（负责投标的人员） | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 电子邮箱 |