广州中医药大学第一附属医院中央监护系统采购项目招标公告

采购单位：广州中医药大学第一附属医院

项目名称：中央监护系统采购项目

项目编号：广中医一院招【2025】06号

- 项目概况：我院急诊科急诊病区需购置中央监护系统 1套。

- 招标限价（人民币）：730,000元（大写：柒拾叁万元整）。

- 资金性质：财政性资金（非预算指标资金）。

- 项目需求书：

- 技术参数

- 中央监护信息中心

- 硬件

① ＞30英寸图文显示终端，标准以太网；

② 激光打印设备；

③ HL7输出端口；

- 软件

① Windows 工作平台；

② 中文操作界面；

③ 内置信息中心的“在线帮助”功能；

④ ▲具备趋势上载功能：当患者带监护仪出科检查或院内转运等情况时，断网情况下≥8小时监测的数据在连接至中央站时可自动上传；

- 中心监护和报警

① ▲单屏可同时查看≥32床患者信息；

② 具有三级声光报警及报警床位醒目背景的提示功能；

③ 在信息中心可调节所有参数的报警上下限；

④ 在信息中心可调节监护仪 日/夜间监护仪报警音量；

⑤ ▲具备自动屏区最小化功能，当前未监护的屏区可配置为手动或自动最小化，监护开始时屏区自动恢复其大小；

⑥ 可调节屏区大小，将某一个重点患者屏区调节增大屏区显示，可显示更多波形和数值；

⑦ 在信息中心可启动/停止床边NBP测量；

⑧ 病人屏区可显示患者生命体征趋势图；

⑨ ▲病人屏区可用箭头方式指示参数趋势变化；

- 心律失常分析

① 分析心律失常种类＞20种；

② 具有起搏器未起搏、起搏器未夺获检测功能；

③ 具备ST段分析和趋势：储存＞165小时ST段和变化趋势；

④ 每床病人具备12导联ST段分析功能；

⑤ 可在回顾界面查看所有可用的ST片段，并能比较不同时间的ST段；

- 数据储存和回顾

① 报警储存和回顾：趋势图表、报警及事件可存储至少7天；

② 波形储存回顾：可选择12道波形，存储＞165小时的全息波形；

③ 趋势回顾：＞165小时图形、表格趋势回顾，同时能与事件同屏显示；

④ ▲报警回顾：可存储报警和事件≥50天，可按患者、病区、报警类型等筛选，可将报警回顾的信息以表格形式从信息中心导出至USB；

⑤ 专科回顾视图：除常规回顾界面外，具备专科回顾界面如血流动力学回顾、呼吸回顾、12导联捕获回顾等；并可根据患者分组等设置自定义回顾视图；

- 报告

① 全息心电波形报告；

② 趋势报告（图形和表格形式）；

③ 报警条图报告，可逐条打印或选定多条集中打印；

④ 12导联捕获报告及ST Map报告打印；

⑤ 临床报告：自定义报告类型，在同屏回顾界面根据需要显示相关参数的回顾波形、数值、趋势与事件并生成报告；可对条图进行打印设置，如前后波形时间；

⑥ ▲可生成PDF电子报告；

- 监护仪

- 硬件：

① 主机显示器为一体化全插件式设计；

② 低功耗材料，无硬盘，无风扇等散热装置；

③ ▲医用图文显示屏：≥12英寸彩色触摸屏；

④ ▲屏幕采用电阻屏设计，可用棉签操作屏幕，有效减少交叉感染；

⑤ 整合式电源，无需电源适配器；

⑥ 三色报警显示灯独立于显示屏幕之外，适合于远距离观察；

⑦ ▲可选配床旁数据连接模块，可连接呼吸机、麻醉机等第三方设备，并将设备参数及波形连接至监护仪进行显示，可连接不同类型的设备及型号数量≥100种；

- 测量模块设计

① 配备可视化测量模块

- 可视化转运模块屏幕 ≥6寸，触摸屏操作；

- ▲能显示同屏12导联心电；

- ▲可视化模块接入监护仪主机时，监护仪主机屏幕和基本测量模块的屏幕必需能同时显示患者不同的监测参数内容；

- 在患者转运过程中，不用插拔患者身上各种监测参数电缆，可直接将基本测量模块作为独立的监护仪转运使用，实现病人数据全程无缝衔接；

- 可储存≥48小时监护数据（包括但不限于监护数据、报警设置、病人信息等）；

- 声光色三级报警，防震抗摔设计；

- 内置锂电池，工作时间≥5小时；

- ▲可视化模块屏幕可自适应旋转，可横屏及竖屏显示；

② ▲主机兼容多参数插件模块，可支持10种以上功能同时监测，包括但不限于6个基本参数+IBP+PICCO+CO+EtCO2等。

③ 以上监测模块, 可直接接入到任意一台同品牌插件式监护仪上使用。

- 用户界面：

① 可根据临床需求自定显示界面≥ 10种；

② ▲波形冻结功能，可分别冻结单个波形，不影响其他实时波形的显示和全部参数的报警；

③ ▲动态波形大小调整。屏幕包含“动态波形”区域，在此区域内，可根据实际监测参数波形的数量，自动平均分配显示空间，避免频繁切换屏幕及调整通道显示；

④ 支持任意床边机上显示同一网络内其他床位的隔床跨视窗口，包括实时波形和数值；

⑤ 屏幕上可设置“重叠波形显示区域”，在此区域内，可选择不同波形进行重叠显示。便于临床工作人将各种参数波形进行比较，并可更好地发现并定位各类临床事件发生的先后顺序；

- 测量参数：包括但不限于5/12导联心电、呼吸、血氧饱和度、脉搏、无创血压、双有创血压、体温；

① 心电监测：

- 监护仪主机心电监测时用≤6个电极获得12导联心电，测量准确，操作简便，病人舒适，节省科室成本。

- ▲心电监测算法必须采用国际公认的标准心电算法。

- 每台监护仪配置多导联心律失常分析软件(>25种心律失常)。

- 十二导联实时ECG和12导联ST值同屏显示，实时更新。

- ▲十二导联ST 数值可以图形形式标记，动态观察ST段变化趋势，心肌缺血定位，指导临床治疗。

- 监护仪内置多导联高级心律失常分析软件，需提供房颤分析功能。

- 监护仪提供连续的QT/QTc测量，非间断测量。

- 除颤后波形恢复时间≤2秒钟。

② 无创血压

- 双参考点校正：包括但不限于血管内测量法和水银柱测量法；

- 具有4种监测模式：包括但不限于除手动、自动、快速测量外，还具有序列测量模式（根据患者的病情设定测量次数与时间，且在中央站进行设定）；

③ 脉搏血氧饱和度

- ▲血氧饱和度监测采用标准血氧技术；

- 防运动和抗低灌注干扰，提高测量准确性；

- 灌注指数Perf、信号质量指示器评估患者末梢灌，判断数值可靠性；

- ▲可同时提供灌注指示和智能延迟报警。

④ 有创压力

- 测压范围：-40至360mmHg；

- 在测定IBP的同时，可同时获得脉搏压力变异值（PPV），指导容量管理；

- ▲具备测量所有有创压力功能，并能以相应的标识分别注明，包含：肺动脉楔压（PAWP），腹内压（IAP）压力标名；

⑤ 体温

- 可具有升级可重复使用体温探头功能；

- 根据不同测量部位,有相应温度标名(如皮肤温,肛温,鼻咽温等)；

⑥ 可升级连续心输出量测量及传统热稀释心排量测量

- ▲可进行Picco连续心输出量监测和右心热稀释法心输出量监测，以上两种测量方法使用同一个模块，方便临床使用；

- 连续心输出量可测量实时连续心输出量 CCO；

- ▲连续心输出量可测量胸腔内血容量(ITBV)、血管外肺水(EVLW)；

- 连续心输出量可测量肺毛细血管通透性指数(PVPI)；

- 连续心输出量可测量提供每搏心输出量变异性指数(SVV)；

- 连续心输出量可测量可提供左室收缩力指数(dPmax)，心功能指数(CFI)，总体舒张末期容积(GEDV/GEDVI)与总体射血分数(GEF)，早期心衰竭分析重要指数；

- 右心法心输出量可测量：包括但不限于心输出量（C.O）、肺血管阻力（PVR/PVRI）、左心作功（LCW/LCWI）、右心作功（RCW/RCWI）等参数；

⑦  ▲监护仪可升级支持连续无创监测技术监测病人SpHb （总血红蛋白）、SpOC （总血氧含量），对创伤性休克、隐匿性/活动性出血、慢性失血的患者，评估并跟踪病情进展，检测患者贫血状况。或持续监测术中出血，实时了解患者在术中持续出血和输血的趋势。测量范围为0-25 g/dl（0-15.5 mmol/l），精度为0.1 g/dl（0.1 mmol/l）。

- 具有≥48小时表格与图形趋势。

- 报警：采用声光色报警，报警上下限可调，具有机器故障报警，全部报警均可回顾。

- 临床决策支持

① 目标导向性治疗决策支持

- 可设置各个参数的治疗目标值

- 可用柱状图显示当前值与目标值的偏移程度

- ▲可用箭头方式显示监测参数变化趋势，方便进行前瞻性风险评估

②  ST环形图

- 可使用环状图显示ST段抬高和压低趋势，以图形的方式帮助临床工作人员更加容易识别ST段改变,

- 可创建并使用参照基线，方便医护人员观察到一项干预措施是否取得了理想的效果

- ▲可提供趋势视图，根据同时显示的不同颜色的环形图，动态观察ST段的变化

③ 直方图统计工具

- ▲直方图采样精度可达每秒1次，可统计24小时实时数据（提供图片截图）

- 样本取值范围，可根据临床需求随时调整并实时统计。

- ▲可使用直方图方式统计各种生命体征参数如HR/SPO2/RR/ABP等

- 可打印直方图统计报告（含采样起止时间，采样频率，参数统计百分比及柱状图）

- 配置清单

| 序号 | 配置清单 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央站主机 | 1 | 套 |
| 2 | 中央站显示器 | ≥2 | 台 |
| 3 | 中央站打印机 | ≥1 | 台 |
| 4 | ≥12寸病人多参数监护仪主机 | ≥8 | 台 |
| 5 | 多功能测量模块：心电、心率、呼吸、血氧饱和度、无创血压 | ≥8 | 套 |
| 6 | 转运监护仪（兼模块功能） | ≥8 | 套 |
| 7 | 成人心电导联线附件 | ≥16 | 套 |
| 8 | 成人无创血压套件 | ≥16 | 套 |
| 9 | 成人血氧饱和度指套 | ≥16 | 套 |
| 10 | 电源线 | ≥8 | 条 |
| 11 | 有创压力功能模块 | ≥8 | 个 |
| 12 | 成人可重复使用体温探头 | ≥8 | 套 |

- 售后要求（以下要求，除第12项外，所产生费用包含在本项目投标报价中）

★1、整机免费保修不少于五年(从验收合格签字之日起)，终身维护。在保修期内对设备进行定期维护和保养，年度定期预防性维护保养次数不少于4次，并免费提供维修所需的配件及服务。

2、接到设备出现故障通知，1小时内电话响应，4小时到达现场。

3、保修期内，设备如因故障维修超过2天，厂家需要按1:2延长保修期（具体时间，按天数算）。

4、保修期内设备的开机率≥95％（按全年365天计算）。如因设备故障导致开机率达不到95%即347天以上保修期按1:2（按天算）顺延。（如果因维修导致停机时间过长，其他补偿条款，双方友好协商）

5、临床培训：免费提供现场临床培训。

6、工程师培训：产品的工作原理，操作使用，维修保养。并提供该设备的操作手册（一套）、维修手册（一套）交设备管理部，提供专业安装和日常维修工具。

7、提供的设备必须是原厂的全新设备。

8、以上设备均要求售后服务为设备制造商负责。

9、设备维保需在广州设有服务人员，可保证以最快捷的方式为招标人提供设备维修配件需求。

10、软件终身免费升级，并及时提供设备新功能和临床应用资料。

11、保修期后维修时，如更换配件，只收取配件费，且配件费提供优惠价格，不得收取上门服务费及差旅费（需附配件价格清单）。维修好后 6 个月内，对仪器设备再次发生同样的故障并且需要更换同样零配件时，中标人承诺免费维修及更换零配件。

12、保修期后，如采购人需购买原厂保修，原厂整机全保修费用不得高于中标单价的5%/套/年，年度定期预防性维护保养次数不少于4次。

13、中标人负责送货上门，在招标人所提供的场地对设备进行安装、检验及调试，直至该产品的技术指标完全符合要求为止，在运输、安装、调试等服务过程中所发生的费用由中标人承担。

14、开放（或者提供）维修密码（如有）。

15、提供双向通讯接口并协助接入招标人正在使用的LIS系统（或相关信息系统）（如有），所产生费用由中标人负责。

16、交货时间：合同签订后的1个月内到货。

17、需报主要配件优惠价

| 序号 | 配件中文名称 | 型号/规格 | 单位 | 优惠价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 心电导联线 | 原厂/替代 |  |  |  |
| （2） | 血氧 | 原厂/替代 |  |  |  |
| （3） | 血压袖带 | 原厂/替代 |  |  |  |
| （4） | 体温探头 | 原厂/替代 |  |  |  |

- 投标人需对项目进行分项报价。

- 需提供详细的项目实施方案，方案应至少包括以下内容：①整体实施方案及技术措施、②安装与调试方案；③售后服务和技术培训方案；要求方案表述内容清晰、完整、合理、详细、科学、可行。

- 付款方式：设备验收合格签字三个月后全额付款。

- 提供近三年（2022年至今）相关同类项目业绩，需提供证明文件（附合同复印件等）。

- 投标人员必须与投标报名登记表登记的人员一致，若临时更换投标人员需提前与招标采购中心工作人员联系。

- 投标文件要求：7份（1正6副），开标前需密封，每份文件均需按序页码。双面打印。

- 项目需求书条款响应情况：投标人必须对项目需求书的内容逐条响应。“★”号的条款为关键条款，必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效（若有）；带“▲”号条款为重点条款，不作为无效投标条款（若有）。

| 序号 | 招标需求参数 | 投标实际参数（投标人应按投标设备实际数据填写，不能照抄招标要求） | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 述标、答辩：

1、述标部分：述标时间不超过3分钟。述标着重介绍对项目的理解，特别是关键技术层面，述标无需使用PPT。

2、答辩部分：述标之后，由评审小组提问，投标人如实作答。

- 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监督管理部门等对其中任何资料及招标采购单位或监督管理部门认为有必要的资料进行核实的要求。

五、投标人资格

1、投标人应是来自中华人民共和国的独立法人企业或其他组织。

2、本项目不接受联合体投标，不得转包、分包、外包投标标的主体。

3、投标人具备医疗器械经营许可/备案证明材料（如投标人为代理经销商）或医疗器械生产许可证副本（如投标人为制造商）。

六、评标办法：综合评标法

七、报名时间及地点

1、报名时间：2025年3月7日至2025年3月14日17:30；

2、报名方式：本项目只接受电子报名，报名邮箱为：gztcm_zbzx@gzucm.edu.cn。请各投标人将报名需要提交资料加盖公章后扫描，将扫描件发至报名邮箱，邮件名称：项目名称+单位名称；

3、报名需提交资料（需加盖公章）

（1）有效的营业执照复印件。投标人在经营范围内投标，如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面；

（2）企业法人代表证明书、具有法人签名或盖章的被委托人有效授权书（详见附件）；

（3）投标报名登记表（详见附件）；

4、报名所需的资料原件请于开标日当天交至招标人招标采购中心工作人员处。报名是否成功，以邮件回复为准。

5、报名成功本项目的投标人，若决定不参与投标，请于2025年3月14日下午17:30前电话或邮件通知招标人。

八、开标时间及地点

1、开标时间：2025年3月19日上午 9:00

2、开标地点：广州市白云区机场路16号广州中医药大学第一附属医院行政楼102室

3、投标人员应为报名登记表上登记的负责投标的人员，该人员凭身份证进入开标地点。

九、本招标文件所涉及的时间一律为北京时间。

十、联系人：蔡老师:020-36588744；（项目咨询）

郑老师/黄老师：020-36585829；（招标流程咨询）

十一、咨询时间：上午 8:00-12:00，下午14:30-17:30

广州中医药大学第一附属医院

2025年3月7日

- 附件：

法定代表人授权书

致：广州中医药大学第一附属医院

本授权书声明：注册于             （国家或地区）的               （投标人名称）的在下面签字的                  （法定代表人的姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“广州中医药大学第一附属医院中央监护系统采购项目（项目编号：广中医一院招【2025】06号）”招标的      （可选“报名”或“投标”），以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此证明。

随附《法定代表人证明书》

附件：

1、代理人(被授权人)身份证或其他有效的身份证明

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

被授权代表身份证复印件

投标人（法人公章）：

地     址：

法定代表人（签字或盖章）：

职     务：

被授权人（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

职     务：

日期：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：       年龄：       身份证号码：_________

企业注册号码：                        企业类型：_____________________________________

经营范围：

。

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

法定代表人身份证复印件

投 标 人（法人公章）：

日        期：

| 投标报名登记表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 |  |  | 报名日期 | 年 月 日 |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 报名单位名称 |  |  |  |  |
| 地址(营业执照) |  |  | 邮编 |  |
| 报名人 | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 传真 |
| 投标人（负责投标的人员） | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 电子邮箱 |