广州中医药大学第一附属医院遥测中央监护系统、遥测多参数监护仪采购项目招标公告

采购单位：广州中医药大学第一附属医院

项目名称：遥测中央监护系统、遥测多参数监护仪采购项目

项目编号：广中医一院招【2025】05号

- 项目概况：我院血液科需购置遥测中央监护系统  1套，全科医学科需购置遥测多参数监护仪 1套。

- 招标限价（人民币）：910,000元（大写：玖拾壹万元整）

| 标的名称 | 数量 | ★招标限价 |
| --- | --- | --- |
| 遥测中央监护系统 | 1套 | 550,000元 |
| 遥测多参数监护 | 1套 | 360,000元 |

- 资金性质：财政性资金（非预算指标资金）。

- 项目需求书：

- 技术参数要求：

- 遥测中央监护系统：

- ≥24英寸彩色图文显示终端，分辨率为≥1920x1080，可同时连接两个或以上显示屏，分别以不同的显示模式显示不同的信息，便于观测，中文菜单，方便操作。

- 双显示屏显示模式下可设置成镜像显示且具备对主机的操作功能（护士站放置主显屏，医生办公室放置副显屏，两屏显示相同内容，护士站及医生办公室均能对主机进行操作）。

- 波形显示：ECG（1-12），无创血压（1-8），呼吸，脉搏（SPO2），EEG（1-2）， Flow/Paw，CO2，麻醉气体（O2，CO2，N2O，Agent），外部输入，以及床边监护仪能够输出的其他波形。

- 数据显示：心率，脉搏率，VPC，呼吸率，ST段，IBP（舒张压，收缩压，平均压），体温、SPO2，CO2，CO，TEMP，NIBP，BIS，吸入氧浓度，N2O，O2，麻醉气体，tcPO2,TcPCO2，Flow/Paw，以及床边监护仪能够输出的其他波形。

- 标配≥12床患者监护功能。

- 多种显示模式，可根据需要选择全床画面和个人显示画面。全床位画面：可选择显示包括但不限于4、6、8、12、16床患者的生命体征数值和波形。

- 具备波形冻结功能：支持显示数值数目：全床位画面显示≥8参数；个人显示画面显示≥11参数。

- 大容量的数据储存及管理，可存储、回放趋势图≥1200小时/床；趋势数据列表≥1200小时/床；心律失常回顾＞750个/床；报警历史回顾≥1000 个/床；

- ▲可存储回放每个患者≥1200小时、≥8道的波形。

- ▲灵活的网络配套，可以有线以太网络或以太网络加多参数接收器所组成的有线和无线网络同时使用的网络配套连接网络系统，可连接多参数床边监护仪及发射盒。

- 扫描速度：包括但不限于25mm/s，50mm/s，6.25mm(呼吸测量)。

- ECG灵敏度：包括但不限于×1/4，×1/2，×3/4，×1，×1.5，×2，×4。

- 操作界面：操作界面与床边监护仪，保持了操作的一致性。提供≥5个功能键，通过功能键可以快速访问所需功能。

- 实时报警：床旁监护仪有报警发生时，中央监护仪能够实时接收床旁监护仪的报警。

- ▲高精度心律失常分析算法，同步12导心电分析智能自动分析算法，具备≥5种判断类型＞ 240种心血管病例分析。

- ▲接收单元采用数字式数据传输和双天线遥感信号互补接收方式(非WIFI方式），防止信号丢失，抗干扰性强，可使用范围大，可在使用范围内灵活使用。接受频率：420-472MHz或优于，同步方式。

- 具有频率扫描功能，可检测发射器的接收范围，并显示信号强度。当患者离开有效的信号覆盖范围，有报警提示。

- 多参数发射盒

- 标配监测参数：包括但不限于ECG，Resp，SpO2(含脉率)，NIBP。

- ▲传输内容包括但不限于ECG，Resp（阻抗法），SPO2波形及电池更换提醒，电池电量级别，呼叫，报警暂停，停止监护，ECG 导联，起搏检测，导联脱落状态，信道号，发射盒出厂编码等。

- ▲具备液晶显示能力，可显示包括但不限于ECG 和 Resp;SPO2 波形。

- ECG输入阻抗≥5MΩ ,共模抑制比≥95dB ，起搏脉冲检测：≤±2 到 700mV。

- SpO2：检测范围 0~100% ，脉率检测范围：30~300bpm或优于。

- 工作电压范围：1.6~3.2V或优于。

- 使用二节5号电池供电，监测 ECG+ Resp+SPO2 支持至少连续监护5天或以上；监测 ECG 参数支持至少连续监护8天或以上。

- ▲一体机设计，在一台设备上可同时监测参数：包括但不限于ECG，Resp，SpO2(含脉率)，NIBP等；

- ▲自带液晶屏，可显示信息：包括但不限于心电波形，脉搏波形，血氧饱和度数值，SQI，NIBP数值（收缩压，舒张压，平均动脉压），脉率值，脉搏波信号条，电池状态指示， 通道号，电极片脱落提示，电量指示，NIBP 测量间隔设置等。

- 阻抗：≥5MΩ,具备起搏监测功能。

- 发射盒具备 SQI 信号强度显示。

- ▲发射盒上具备护士呼叫功能

- NIBP测量方法：振荡法或优于，最大充气压力 300mmHg，测量精度≤±3mmHg。

- ▲NIBP工作模式：包括但不限于手动，STAT，定时；快速加压模式（血压充气压力的同时在检测血压数值，无需充气到机器设定压力的最高值才放气）。

- 发射盒具备至少可存储最近 700 分钟的患者数据。

- 尺寸：≤宽 110mm×高 110mm×深 40mm。

- ▲防水等级：IPX8或优于；主机重量（不包含电池）＜130g。

- 配置清单

| 名称 | 数量及单位 |
| --- | --- |
| 中央系统主机 | 1台 |
| 图文显示终端 | ≥3 台 |
| 操作键盘、鼠标 | ≥1 套 |
| 使用说明书 | ≥1 份 |
| 视频线 | ≥1 根 |
| 遥测多通道信号接收器 | ≥1 台 |
| 多参数发射盒 | ≥8个 |
| 血氧探头 | ≥8个 |
| 心电导联线 | ≥8个 |
| 血压袖带 | ≥8个 |
| 发射盒背包 | ≥8个 |

- 遥测多参数监护仪

（1）中央监护网络管理软件及系统

- ▲可根据需求组成多层中央监护网络构架，分成医院中心监护服务器站、科室中心监护工作站、医护人员查看站；病人监护信息可全部上传并自动存储到医院中心监护服务器站；科室中心监护工作站作为医院中心监护服务器站客户端，只管理本科室的接受、解除病人，支持病人信息时时显示与回顾，并可控制床旁设备；查看站（与医院HIS连接的电脑或终端）可以从本科室中心监护站或其它科室授权的中心监护站进行监护信息查看；

- 所监护数据能与医院电子病历等信息化系统信息共享，医院电子病历数据可直接读取监护患者心电、血压、血氧、呼吸、体温等生命体征信息数据，也可根据电子病历中护理单或体温单需要采集数据；

- 采用抗干扰能力强的双频无线技术，从无线中继到遥测中心监护工作站主机无需用有线连接，也可采用WIfi、4G\5G等无线通信技术；

- ▲不同种无线通信模式（无线射频、WIfi、4G\5G等）都可以同时接入同一中央监护界面；

- 可根需要设置中央监护界面窗口显示模式，最大可达≥48床患者监护信息同屏显示；

- 重点床位监护界面，支持≥7道心电波形，≥1道血氧、≥1道呼吸波形同屏显示；

- 声光双重三级报警，异常时及时提醒医护人员紧急处理；

- 具有双向通讯控制功能：可远程调整遥测监护仪（盒）报警限，启动指定参数测量，调节相关设置；

- 可支持不少于5种致命心律失常报警回顾，以满足临床需要；

- 可支持手动ST、QT测量；

- ▲可提供心率变异特性分析及报告；

- ▲可提供不限于24小时数据（可根据需要提供时间段）动态血压监测及分析功能；

- ▲可提供用于心肺康复6分钟步行测试功能模块及其报告；

- 可选配睡眠筛查测试功能模块及其报告；

- 支持在移动端（包括但不限于安卓或IOS系统）显示系统界面，实时查看多个患者或单个患者的心电图、心率、血压、血氧等监护信息。

（2）遥测多参数监护仪（盒）：

- 遥测盒体积小，方便随身携带；

- ＞3英寸彩色液晶屏显示，各种参数波形、数值一目了然，方便查房、急救时查看波形数据；

- 遥测监护盒有报警设置，至少能光闪烁报警；

- 具有护士呼叫功能；

- 有急诊模式便于查房与急救诊断；

- 心电3线/5线自由切换，可支持心电三道波形同屏显示；

- 抗除颤、抗高频电刀设计，保证在抢救病人等复杂环境下能正常使用；

- 专业防摔设计，1M高度抗摔，保证仪器意外落地时完好无损；

- ▲可充电大容量锂电池(不小于24Wh)供电,持续工作时间>48小时,拆卸方便；

- ▲一体式遥测盒，监护参数：心电、血氧饱和度、无创血压、脉率、呼吸、体温；

- 心率监测范围： 30bpm～300bpm或优于；

- 呼吸率监测范围：10rpm～60rpm或优于；

- 血压监测范围：收缩压60 mmHg～260mmHg或优于，舒张压0 mmHg～200mmHg或优于；

- 体温监测范围：25℃～50℃或优于；

- 血氧饱和度监测范围：35%～100%或优于；

- 脉率监测范围：20bpm～250bpmm或优于；

- ▲可作为生命体征采集仪用；

- ▲无线通讯模式：包括但不限于无线射频、WIFI、蓝牙、4G/5G都可选；

（3）配置清单

| 序号 | 名称 | 数量及单位 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 中央监护网络管理软件 | ≥1套 |
| 3.2 | 主机工作站 | ≥1台 |
| 3.3 | ＞21寸监视器 | ≥1台 |
| 3.4 | 无线中继器及天线 | ≥1套 |
| 3.5 | 无线路由器 | ≥1套 |
| 3.6 | 遥测多参数监护仪 | ≥12台 |
| 3.6.1 | 多参数遥测监护仪盒 | ≥12台 |
| 3.6.2 | 心电导联线 | ≥12条 |
| 3.6.3 | 无创血压（成人）袖带 | ≥12条 |
| 3.6.4 | 血氧饱和度探头 | ≥12个 |
| 3.6.5 | 体温探头 | ≥12个 |
| 3.6.6 | 锂电池 | ≥48节 |
| 3.6.7 | 遥测盒背包 | ≥12个 |
| 3.6.8 | 充电器 | ≥12个 |

- 售后要求（以下内容除第12条外，其他内容不收取任何费用）

★1、整机免费保修不少于六年(从验收合格签字之日起)，终身维护。在保修期内对设备进行定期维护和保养，年度定期预防性维护保养次数不少于4次，并免费提供维修所需的配件及服务。

2、接到设备出现故障通知，1小时内电话响应，4小时到达现场。

3、保修期内，设备如因故障维修超过2天，厂家需要按1:2延长保修期（具体时间，按天数算）。

4、保修期内设备的开机率≥95％（按全年365天计算）。如因设备故障导致开机率达不到95%即347天以上保修期按1:2（按天算）顺延。（如果因维修导致停机时间过长，其他补偿条款，双方友好协商）。

5、临床培训：免费提供现场临床培训。

6、工程师培训：产品的工作原理，操作使用，维修保养。并提供该设备的操作手册（一套）、维修手册（一套）交设备管理部，提供专业安装和日常维修工具。

7、提供的设备必须是原厂的全新设备。

8、以上设备均要求售后服务为设备制造商负责。

9、设备维保需在广州设有服务人员，可保证以最快捷的方式为科室提供设备维修配件需求。

10、软件终身免费升级，并及时提供设备新功能和临床应用资料。

11、保修期后维修时，如更换配件，只收取配件费，且配件费提供优惠价格，不得收取上门服务费及差旅费（需附配件价格清单）。维修好后6个月内，对仪器设备再次发生同样的故障并且需要更换同样零配件时，中标人承诺免费维修及更换零配件。

12、保修期后，如采购人需购买原厂保修，原厂整机全保修费用不得高于中标单价的5%/套/年，年度定期预防性维护保养次数不少于4次。

13、中标人负责送货上门，在招标人所提供的场地对设备进行安装、检验及调试，直至该产品的技术指标完全符合要求为止，在运输、安装、调试等服务过程中所发生的费用由中标人承担。

14、开放（或者提供）维修密码（如有）。

15、提供双向通讯接口并协助接入招标人正在使用的LIS系统（或相关信息系统）（如有），所产生费用由中标人负责。

16、交货时间：合同签订后的1个月内到货。

17、需报主要配件优惠价

| 序号 | 配件中文名称 | 型号/规格 | 单位 | 优惠价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 心电导联线 | 原厂/替代 |  |  |  |
| （2） | 血氧 | 原厂/替代 |  |  |  |
| （3） | 血压袖带 | 原厂/替代 |  |  |  |
| （4） | 体温探头 | 原厂/替代 |  |  |  |
| （5） | 多参数遥测监护仪盒 | 原厂 |  |  |  |
| （6） | 体温探头 | 原厂/替代 |  |  |  |

- ★投标人需响应该本次采购的全部设备。

- 投标人需对项目进行分项报价。

- 需提供详细的项目实施方案，方案应至少包括以下内容：①整体实施方案及技术措施、②安装与调试方案；③售后服务和技术培训方案；要求方案表述内容清晰、完整、合理、详细、科学、可行。

- 付款方式：设备验收合格签字三个月后全额付款。

- 提供近三年（2022年至今）相关同类项目业绩，需提供证明文件（附合同复印件等）。

- 投标人员必须与投标报名登记表登记的人员一致，若临时更换投标人员需提前与招标采购中心工作人员联系。

- 投标文件要求：7份（1正6副），开标前需密封，每份文件均需按序页码。双面打印。

- 项目需求书条款响应情况：投标人必须对项目需求书的内容逐条响应。“★”号的条款为关键条款，必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效（若有）；带“▲”号条款为重点条款，不作为无效投标条款（若有）。

| 序号 | 招标需求参数 | 投标实际参数（投标人应按投标设备实际数据填写，不能照抄招标要求） | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 述标、答辩：

（1）述标部分：述标时间不超过3分钟。述标着重介绍对项目的理解，特别是关键技术层面，述标无需使用PPT。

（2）答辩部分：述标之后，由评审小组提问，投标人如实作答。

- 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监督管理部门等对其中任何资料及招标采购单位或监督管理部门认为有必要的资料进行核实的要求。

五、投标人资格

1、投标人应是来自中华人民共和国的独立法人企业或其他组织。

2、本项目不接受联合体投标，不得转包、分包、外包投标标的主体。

3、投标人具备医疗器械经营许可/备案证明材料（如投标人为代理经销商）或医疗器械生产许可证副本（如投标人为制造商）。

六、评标办法：综合评标法

七、报名时间及方式

1、报名时间：2025年3月7日至2025年3月14日17:30；

2、报名方式：本项目只接受电子报名，报名邮箱为：gztcm_zbzx@gzucm.edu.cn。请各投标人将报名需要提交资料加盖公章后扫描，将扫描件发至报名邮箱，邮件名称：项目名称+单位名称；

3、报名需提交资料（需加盖公章）

（1）有效的营业执照复印件。投标人在经营范围内投标，如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面；

（2）企业法人代表证明书、具有法人签名或盖章的被委托人有效授权书（详见附件）；

（3）投标报名登记表（详见附件）；

4、报名所需的资料原件请于开标日当天交至招标人招标采购中心工作人员处。报名是否成功，以邮件回复为准。

5、报名成功本项目的投标人，若决定不参与投标，请于2025年3月14日下午17:30前电话或邮件通知招标人。

八、开标时间及地点

1、开标时间：2025年3月19日上午 9:00

2、开标地点：广州市白云区机场路16号广州中医药大学第一附属医院行政楼102室

3、投标人员应为报名登记表上登记的负责投标的人员，该人员凭身份证进入开标地点。

九、本招标文件所涉及的时间一律为北京时间。

十、联系人：蔡老师:020-36588744；（项目咨询）

郑老师/黄老师：020-36585829；（招标流程咨询）

十一、咨询时间：上午 8:00-12:00，下午14:30-17:30

广州中医药大学第一附属医院

2025年3月7日

- 附件：

法定代表人授权书

致：广州中医药大学第一附属医院

本授权书声明：注册于             （国家或地区）的               （投标人名称）的在下面签字的                  （法定代表人的姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“广州中医药大学第一附属医院遥测中央监护系统、遥测多参数监护仪采购项目（项目编号：广中医一院招【2025】05号）”招标的      （可选“报名”或“投标”），以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此证明。

随附《法定代表人证明书》

附件：

1、代理人(被授权人)身份证或其他有效的身份证明

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

被授权代表身份证复印件

投标人（法人公章）：

地     址：

法定代表人（签字或盖章）：

职     务：

被授权人（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

职     务：

日期：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：       年龄：       身份证号码：_________

企业注册号码：                        企业类型：_____________________________________

经营范围：

。

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

法定代表人身份证复印件

投 标 人（法人公章）：

日        期：

| 投标报名登记表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 |  |  | 报名日期 | 年 月 日 |
| 项目名称 | 遥测中央监护系统、遥测多参数监护仪采购项目 |  |  |  |
| 报名单位名称 |  |  |  |  |
| 地址(营业执照) |  |  | 邮编 |  |
| 报名人 | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 传真 |
| 投标人（负责投标的人员） | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 电子邮箱 |