广州中医药大学第一附属医院医疗设备（移动式X线C臂机）维保服务项目招标公告（第二次）

采购单位：广州中医药大学第一附属医院

项目名称：医疗设备（移动式X线C臂机）维保服务项目

项目编号：广中医一院招【2020】09号

一、项目概况：本次项目为广州中医药大学第一附属医院的移动式X线C臂机维修保养服务。投标人需按国家、行业的标准及招标公告的要求对项目内的设备进行系统的、全面的检测、维护、保养及故障维修服务；定期的维护可以降低机器的故障率，延长机器的使用寿命，以保证设备的高效、正常运作，从而提高医院的经济和社会效益。维保期限：3年。

二、招标限价：490,000元（人民币）；

三、资金来源：医院自筹资金。

四、项目需求书：

- 维保移动式X线C臂机情况：

（1）设备品牌及型号：西门子/ARCADIS Orbic Gen2；

（2）设备数量：2台；

- 维修保养内容：

（1）对2台西门子/ARCADIS Orbic Gen2移动式X线C臂机进行整机维保服务,包含但不限于主机、系统（不含球管和影像增强器）的维修及定期保养。

▲（2）服务期内中标人需承担整机（除球管和影像增强器外）的所有零配件（包括但不限于各功能电路控制主板以及配套的主机以及零备件，操作台主机以及零件，机架系统、曝光系统、遥控系统、供电系统等）的技术服务、零配件、劳务、差旅、住宿等维修保养中可能产生的所有费用。

（3）设备故障维修不限次数，包含人工及零配件，开机率要95%以上。

（4） 电话响应时间不超过1小时，到现场响应时间不超过4小时。

（5）设备在服务期间内备件更换需72小时内到货并开始更换维修（国家规定无法空运的相关备件除外）。

（6）在本项目保修服务中，中标人须对设备进行定期维护和保养，年度定期预防性维护保养以及耗材每年次数不少于4次（提供相关维护保养报告），服务包含但不限于安全检查、机器状态检查、性能测试及必要的机械电气的调整、影像质量检测、设备除尘、运行状态检查等，并在服务完毕后三个工作日内提供预防保养以及所需更换配件、耗材书面保养检测报告。

（7）本项目服务期内，如设备需要年检、强检或辐射检查时，中标人须密切配合，并保证设备通过相关检查。

- 维保服务期限为3年；

- 维修保养内容；

（1）包括设备检查、维修、维护保养、调试校准等服务，不限现场服务次数。

（2）预防性保养：中标人必须在服务期内对上述所列设备提供不少于4次的免费保养，以保证设备处于最佳运行状态。

① 记录并安排保养时间，按照保养计划检测并更换损耗部件。

② 按照厂家标准进行调校，确认各项技术指标及性能，并记录设备状况,并提交年度维保报告给招标人。

③ 预防性保养损耗品：预防性保养中需更换的损耗品由中标人免费提供。

（3）开机率：在合同期内保证95%的开机率（停机时间少于5%），按一年365日计算。如果此开机率由于中标人的原因未能达到，对于开机率低于95% 的每一个百分点, 合同期限将相应延长7个日历日。开机率低于85%，视为中标人没有履行合同的能力，招标人有权解除合同。

（4）热线服务：

① 全国范围内开通400免费热线电话，24小时×365天有工程师接听，为用户快速诊断和技术支持服务。

② 指定专职服务工程师。

③ 维修响应时间为1小时内电话响应，在宕机情况下4小时内到达现场。

▲（5）工时：

① 所需的人工费用包含在保修合同内，享受优先派工，节假日加班免费。

② 维修期满后，如需更换配件，只收取配件费，且配件费提供最终优惠成交价格，不收取人工服务费及差旅费等相关费用（请在投标文件中列出配件清单及最终优惠价）。

▲（6）备件：要求所更换的零备件与原厂设备零备件为同一厂家和同一型号规格的全新零备件，并提供零备件的相关材料，包括但不限于:生产厂家质量证明（国内供货），进口产品需提供报关单（如国外供货），备件应100%保障（投标人须提供书面承诺）。

7．高级诊断：中标人应在整个合同期内都能合法获得原厂高级故障诊断软件的诊断维修钥匙（service key）,并保证不违反国家有关知识产权的法律规定，并做出相应书面承诺。

8. 升级：维保服务期内免费提供设备的系统软件以及硬件的安全性改版升级和技术支持，并保证所有系统软件（非功能软件）为最新版本，保证运行稳定性及安全性。

- 其他要求：

（1）▲如非原制造厂商，请提供原厂授权函或有技术合作协议（提供相应证明材料）。

（2）广东省设有维修站，本项目服务期内，可以派出5名以上持有西门子X线机相关部门认可的有效上岗证件，具备3年或以上维保西门子C臂维修经验，能独立操作的专业工程师负责本项目的维护保养服务工作。(提供原厂培训证明)。

▲（3）国内设有至少一家零备件保税仓库(提供相应证明材料，可以证明设置有保税仓库的文件即可)。

- 付款方式：采用一年一付，合同签订后90天内支付第一年合同款，以首付时间起计往后一年付第二年合同款，合同期满在正常履行维保责任的情况下支付第三年合同款。

- ★投标人需报备件优惠价，且不得超过限价

| 备件中文名称 | 型号/规格 | 生产企业 | 注册证号码 | 单位 | 优惠价格（万元/个） | 限价 （万元/个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 球管 |  |  |  | 个 |  | 15.2 |  |
| 影像增强器 |  |  |  | 个 |  | 30.4 |  |

- 提供2017年至今类似业绩。

- 根据实际情况提供详细维保方案；

- 鉴于新型冠状病毒感染的肺炎疫情形势严峻，为了更好的做好防疫工作，开标会只允许各投标单位安排一名投标人员参加，且该人员必须与投标报名登记表登记的人员一致，若临时更换投标人员需提前与招标采购中心工作人员联系。请各投标单位承诺开标会当日负责投标的人员不得有以下任何一种情况：

① 近14天内有湖北疫区旅居史者；

② 近14天内与来自湖北疫区人员有密切或近距离接触史者；

③ 近30天内与新冠肺炎确诊或疑似病人有密切或近距离接触史者。

- 投标文件要求：6份（1正5副），开标前需密封，每份文件均需按序页码。双面打印。

- 项目需求书条款响应情况：投标人必须对项目需求书的内容逐条响应。（带★号为实质性条款，不得产生负偏离；带▲号条款为重点评审技术参数，不作为无效投标条款。）

| 序号 | 招标需求参数 | 投标实际参数（投标人应按投标设备实际数据填写，不能照抄招标要求） | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监督管理部门等对其中任何资料及招标采购单位或监督管理部门认为有必要的资料进行核实的要求

五、投标人资格

1.投标人应是来自中华人民共和国的独立法人企业或其他组织；

2.营业执照具有相关经营范围

3.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包、外包投标标的主体；

六、评标办法：综合评标法

七、报名时间及地点

- 报名时间：2020年4月22日9:00至2020年4月27日17:00；

- 报名方式：本项目只接受电子报名，报名邮箱为：gztcm608@163.com。请各投标人将报名需要提交资料加盖公章后扫描，将扫描件发至报名邮箱；报名所需的资料原件请于开标日当天交至招标人招标采购中心工作人员处。

- 报名需提交资料（需加盖公章）

（1）有效的营业执照复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证及组织机构代码证副本复印件）。投标人在经营范围内投标，如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面并盖章）；

（2）企业法人代表证明书、具有法人签名或盖章的被委托人有效授权书（详见附件）；

（3）投标报名登记表（详见附件）；”

八、开标时间及地点

- 开标时间：2020年4月29日上午9:00

- 开标地点：广州中医药大学第一附属医院五号楼（住院中心楼）13楼网络多功能室

- 投标人员应为报名登记表上登记的负责投标的人员，该人员凭身份证及穗康码进入开标地点。

九、本招标文件所涉及的时间一律为北京时间

十、联系人：蔡老师:020-36591456；郑老师：020-36585829

十一、咨询时间：上午 8:30-12:00，下午14:30-17:30

广州中医药大学第一附属医院

2020年4月21日

- 附件：

法定代表人授权书

致：广州中医药大学第一附属医院

本授权书声明：注册于             （国家或地区）的               （投标人名称）的在下面签字的                  （法定代表人的姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“广州中医药大学第一附属医院医疗设备（移动式X线C臂机）维保服务项目（项目编号：广中医一院招【2020】09号）”招标的      （可选“报名”、“投标”和“合同执行”），以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此证明。

随附《法定代表人证明书》

附件：

1、代理人(被授权人)身份证或其他有效的身份证明

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

被授权代表身份证复印件

投标人（法人公章）：

地     址：

法定代表人（签字或盖章）：

职     务：

被授权人（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

职     务：

日期：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：       年龄：       身份证号码：_________

企业注册号码：                        企业类型：_____________________________________

经营范围：

。

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

法定代表人身份证复印件

投 标 人（法人公章）：

日        期：

| 投标报名登记表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 |  |  | 报名日期 | 年 月 日 |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 报名单位名称 |  |  |  |  |
| 地址(营业执照) |  |  | 邮编 |  |
| 报名人 | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 传真 |
| 投标人（负责投标的人员） | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 电子邮箱 |