广州中医药大学第一附属医院常规病人监护仪采购项目招标公告

采购单位：广州中医药大学第一附属医院

项目名称：常规病人监护仪采购项目

项目编号：广中医一院招【2025】3号

- 项目概况：我院两年期预计采购常规病人监护仪60台，两年合同期内按照临床实际需求供货，最终采购数量以实际结算为准。

- 招标限价（人民币）：单价为15,000元（大写：壹万伍仟元整），两年合计总价900,000元（大写：玖拾万元整）。

- 资金性质：财政性资金（非预算指标资金）。

- 项目需求书：

- 两年预计采购数量为60台。

- 技术参数：

- 一体化便携式设计，≥10英寸彩色触摸屏，分辨率≥800*600像束，具备≥12通道波形显示能力（提供证明材料）；移动方便，一机多用，适用于成人、儿童及新生儿；

- 全中文操作系统，触摸屏设计，可手写输入病人姓名；具有睡眠工作模式，避免影响病人休息。多级声光报警，可从任意角度觉察报警情况，显示屏可支持亮度自动调节功能。

- 支持测量参数：心电，呼吸，血氧饱和度，无创血压，脉率。

- 内置电池，充满电可续航≥6小时。

- 心电监护：

- 支持3、5、7导联电极心电监护；

- 心率计数范围：0, 15到300次/分钟，心率计算方法：平均和瞬时法；

- 具备心律失常基本模式和扩展模式；在扩展模式下支持200种以上心律失常病例分析，如包括但不限于心搏停止、极度心动过缓、极度心动过速、心率过高、心率过低、室颤/心动过速、起搏器未夺获、起搏器未起搏、PVC过高、阵发VT、室性节律、连发PVC过高、成对PVC、暂停、漏搏、SVT、R-on-T PVC、室性二联律、室性三联律、多源PVC、房颤、房颤终止、心律不齐、心律不齐终止等，适用于成人，小儿和新生儿；

- 波形显示增益选择包含但不限于：×1/4，×1/2，×1，×2，×4，或者自动；

- 支持12导心电分析报告；

- ECG报警范围上限：16-300次/分，下限OFF,15-299次/分；

- 呼吸监护：

- 胸阻抗法，可选择R-L和R-F导联进行呼吸监护；

- 呼吸频率范围：0~150次/分钟；

- 波形增益控制包含但不限于：×1/4，×1/2，×1，×2，×4；

- 血氧饱和度监护：

- 显示更新周期：每3秒或当报警产生时；

- 波形灵敏度控制：×1/8，×1/4，×1/2，×1，×2，×4，×8或者自动；

- 同步音可选脉搏音；

- 血氧饱和度探头（指套式或指夹式）可水洗、浸泡消毒；

- SpO2测量范围0－100%；血氧具备PI数值实时监控显示功能，适用于成人，小儿和新生儿；

- 无创血压NIBP：

- 检测方法：震荡法；

- 压力显示范围：0到300mmHg，具备新生儿和儿童、成人模式；

- 检测模式包含但不限于：手动、自动、定时、连续、自动测量模式（可以根据心电图R波与脉搏波峰的时间差判断血压变化）；腰麻穿刺监测模式（辅助静脉穿刺，穿刺采血，袖带会在设定时间达到后自动放掉压力防止血液回流）；

- 短趋势图：在主页面显示所有参数在30分钟内的变化趋势；OCRG视图：血氧(数值)，心率 ，Resp（波形） 三个参数的趋势图；帮助判断患者呼吸暂停原因(中枢性/阻塞性)，以便及时采取针对性措施。

- 可支持72小时7导波形的存储和回顾；可储存和回顾≥120小时的全部参数趋势图，≥120小时的趋势列表数据，≥120小时的无创血压列表数据，及≥120小时波形。具有氧合计算、通气计算、药物计算。

- 支持不少于8000个报警历史的回顾，不少于8000个心律失常片段波形的回顾，不少于1400组生命体征列表以及全部参数的趋势图；具有无主病档自动或手动删除功能。

- 支持增加模块功能，选配可测量参数包含但不限于：如IBP，体温，有创血压，CO2。

- 支持有线或无线网络通讯到中心监护系统功能。

- ▲配置要求（单台）

| 序号 | 配置清单 | 数量（单位） |
| --- | --- | --- |
| （1） | 监护仪主机 | 1台 |
| （2） | 电池 | ≥1块 |
| （3） | 血压导气管+血压袖带 | ≥1套 |
| （4） | 心电主电览+3/5/7导心电导联线 | ≥1套（备注：3/5/7导联配其中一种即可） |
| （5） | 血氧主电缆+血氧探头 | ≥1套 |
| （6） | 一次性电极片 | ≥1包 |
| （7） | 电源线 | 1条 |
| （8） | 说明书 | 1本 |
| （9） | 合格证 | 1张 |

- 售后要求（以下内容除第12条外，其他内容不收取任何费用）

- ★整机免费保修不少于五年(从验收合格签字之日起)，终身维护。在保修期内对设备进行定期维护和保养，年度定期预防性维护保养次数不少于4次，并免费提供维修所需的配件及服务。

- 接到设备出现故障通知，1小时内电话响应，4小时到达现场。

- 保修期内，设备如因故障维修超过2天，厂家需要按1:2延长保修期（具体时间，按天数算）。

- 保修期内设备的开机率≥95％（按全年365天计算）。如因设备故障导致开机率达不到95%即347天以上保修期按1:2（按天算）顺延。（如果因维修导致停机时间过长，其他补偿条款，双方友好协商）

- 临床培训：免费提供现场临床培训。

- 工程师培训：产品的工作原理，操作使用，维修保养。并提供该设备的操作手册（一套）、维修手册（一套）交设备管理部，提供专业安装和日常维修工具。

- 提供的设备必须是原厂的全新设备。

- 以上设备均要求售后服务为设备制造商负责。

- 设备维保需在广州设有服务人员，可保证以最快捷的方式为招标人提供设备维修配件需求。

- 软件终身免费升级，并及时提供设备新功能和临床应用资料。

- 保修期后维修时，如更换配件，只收取配件费，且配件费提供优惠价格，不得收取上门服务费及差旅费（需附配件价格清单）。维修好后 6 个月内，对仪器设备再次发生同样的故障并且需要更换同样零配件时，中标人承诺免费维修及更换零配件。

- 保修期后，如招标人需购买原厂保修，原厂整机全保修费用不得高于中标单价的5%/套/年，年度定期预防性维护保养次数不少于4次。

- 中标人负责送货上门，在招标人所提供的场地对设备进行安装、检验及调试，直至该产品的技术指标完全符合要求为止，在运输、安装、调试等服务过程中所发生的费用由中标人承担。

- 开放（或者提供）维修密码（如有）。

- 提供双向通讯接口并协助接入招标人正在使用的LIS系统（或相关信息系统）（如有），所产生费用由中标人负责。

- 交货时间：收到招标人供货通知的1个月内到货。

- 需报主要配件优惠价

| 配件中文名称 | 型号/规格 | 单位 | 优惠价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 心电导联线 | 原厂/替代 |  |  |  |
| 血氧 | 原厂/替代 |  |  |  |
| 血压袖带 | 原厂/替代 |  |  |  |

- 供货年限：自合同签订之日起两年。

- 结算方式：按实际采购数量乘以中标价格进行结算。

- 需提供详细的项目实施方案，方案应至少包括以下内容：①整体实施方案及技术措施、②安装与调试方案；③售后服务和技术培训方案；要求方案表述内容清晰、完整、合理、详细、科学、可行。

- 付款方式：按月支付。

- 提供近三年（2022年至今）相关同类项目业绩，需提供证明文件（附合同复印件等）。

- 投标人员必须与投标报名登记表登记的人员一致，若临时更换投标人员需提前与招标采购中心工作人员联系。

- 投标文件要求：7份（1正6副），开标前需密封，每份文件均需按序页码。双面打印。

- 项目需求书条款响应情况：投标人必须对项目需求书的内容逐条响应。“★”号的条款为关键条款，必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效（若有）；带“▲”号条款为重点条款，不作为无效投标条款（若有）。

| 序号 | 招标需求参数 | 投标实际参数（投标人应按投标设备实际数据填写，不能照抄招标要求） | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 述标、答辩：

（1）述标部分：述标时间不超过3分钟。述标着重介绍对项目的理解，特别是关键技术层面，述标无需使用PPT。

（2）答辩部分：述标之后，由评审小组提问，投标人如实作答。

- 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监督管理部门等对其中任何资料及招标采购单位或监督管理部门认为有必要的资料进行核实的要求。

五、投标人资格

1、投标人应是来自中华人民共和国的独立法人企业或其他组织。

2、本项目不接受联合体投标，不得转包、分包、外包投标标的主体。

3、投标人具备医疗器械经营许可/备案证明材料（如投标人为代理经销商）或医疗器械生产许可证副本（如投标人为制造商）。

六、评标办法：综合评标法

七、报名时间及地点

1、报名时间：2025年2月8日至2025年2月14日17:30；

2、报名方式：本项目只接受电子报名，报名邮箱为：gztcm_zbzx@gzucm.edu.cn。请各投标人将报名需要提交资料加盖公章后扫描，将扫描件发至报名邮箱，邮件名称：项目名称+单位名称；

3、报名需提交资料（需加盖公章）

（1）有效的营业执照复印件。投标人在经营范围内投标，如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面；

（2）企业法人代表证明书、具有法人签名或盖章的被委托人有效授权书（详见附件）；

（3）投标报名登记表（详见附件）；

4、报名所需的资料原件请于开标日当天交至招标人招标采购中心工作人员处。报名是否成功，以邮件回复为准。

5、报名成功本项目的投标人，若决定不参与投标，请于2025年2月14日下午17:30前电话或邮件通知招标人。

八、开标时间及地点

1、开标时间：2025年2月19日上午 9:00

2、开标地点：广州市白云区机场路16号广州中医药大学第一附属医院2号楼4楼多功能室（医患办公室旁边）

3、投标人员应为报名登记表上登记的负责投标的人员，该人员凭身份证进入开标地点。

九、本招标文件所涉及的时间一律为北京时间。

十、联系人：蔡老师:020-36588744；（项目咨询）

郑老师/黄老师：020-36585829；（招标流程咨询）

十一、咨询时间：上午 8:00-12:00，下午14:30-17:30

广州中医药大学第一附属医院

2025年2月8日

- 附件：

法定代表人授权书

致：广州中医药大学第一附属医院

本授权书声明：注册于             （国家或地区）的               （投标人名称）的在下面签字的                  （法定代表人的姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“广州中医药大学第一附属医院常规病人监护仪采购项目（项目编号：广中医一院招【2025】3号）”招标的      （可选“报名”或“投标”），以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此证明。

随附《法定代表人证明书》

附件：

1、代理人(被授权人)身份证或其他有效的身份证明

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

被授权代表身份证复印件

投标人（法人公章）：

地     址：

法定代表人（签字或盖章）：

职     务：

被授权人（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

职     务：

日期：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：       年龄：       身份证号码：_________

企业注册号码：                        企业类型：_____________________________________

经营范围：

。

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

法定代表人身份证复印件

投 标 人（法人公章）：

日        期：

| 投标报名登记表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 |  |  | 报名日期 | 年 月 日 |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 报名单位名称 |  |  |  |  |
| 地址(营业执照) |  |  | 邮编 |  |
| 报名人 | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 传真 |
| 投标人（负责投标的人员） | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 电子邮箱 |