广州中医药大学第一附属医院智能采血系统采购项目招标公告

采购单位：广州中医药大学第一附属医院

项目名称：智能采血系统采购项目

项目编号：广中医一院招【2024】33号

- 项目概况：我院检验科需购置智能采血系统 1套。

- 招标限价（人民币）：937,200元（大写：玖拾叁万柒仟贰佰元整）。

- 资金性质：财政性资金（非预算指标资金）。

- 项目需求书：

- 技术参数：

- 采血管装载方式：倾斜滑道式试管架垂直放置采血管，非整盘放置、非采血管平放，避免水平放置采血管因重心不平衡而导致的卡管问题；加管便捷，可不停机随时添加采血管。（提供所投设备的实物证明图片）

- ▲取管方式：电磁铁释放落管，可有效保障设备稳定性，非机械手抓取，非堆叠取管，每条通道设置独立电磁铁，互不干扰，其中一条通道的电磁铁发生故障时，不影响其他通道正常工作，有效保障采血工作的正常进行。（提供所投设备的实际使用案例图片）

- ▲加管方式：设备正上方加管，设备正上方有透明窗口，可清晰看到内部试管剩余情况，非设备侧面加管，且设备上方可当桌面放置东西。（提供证明图片）

- ▲出管方式：以病人为单位整盒出管，非逐支出管，可避免漏管。

- 处理能力：≤3秒/支，≥1200支/小时；

- ▲采血管容量：每个通道可装载数量≥30支,单机容量≥360支管，且可扩展；（提供所投设备的装载数量实物图片）

- ▲试管规格：直径：12～16mm可选，长度：75～120mm可选，适用于任何厂家品牌真空采血管；

- ▲试管种类：不含拓展、外挂模块，单台设备可支持≥12种类型采血管同时上机使用；（提供所投设备的滑道数量实物图片）

- 通道设定：具备同一采血管可放置在多个通道的设定功能，可根据医院常用管使用量设置该管适用通道比例；支持同种管，管量不足时自动切换；

- 缺管报警：具备缺管报警功能，可拓展余量探测，避免采血工作因缺管而中断；

- 出管方式：以病人为单位出管，整体推出，防止混淆和漏管(提供所投设备实物证明图片)；

- 精确寻边贴标：标签粘贴位置可设，自动粘贴、智能覆盖试管原有的标签，保留采血管视窗，确保观察采血管内血样的情况；

- ▲嵌入式一体化LCD显示，使用便捷，非外接显示屏，实时显示患者信息及设备运行状态；(提供所投设备实物证明图片)

- 自检功能：所投设备显示屏可显示不同故障报警信息，并显示故障处理操作指引；

- ▲所投设备内含一台试管贴标打印机和一台回执单打印机（回执单打印机可兼容打印特殊标签），共两台内置打印机。无需额外配备打印机，可一站式打印试管标签和非血液样本标签。

- ▲所投设备的试管贴标打印机换纸方式，固定在打印区,避免插拔带来的换纸故障等问题；

- ▲出管口位置：出管口高度500-600mm可选，应符合人体工程学，在使用人员的侧方进行取管，符合采血人员日常操作习惯；（提供出管口位置实物证明图片）

- 标签打印方式：热敏打印，无需色带、墨粉、硒鼓等耗材；

- 条码类型：code128、code39、JAN、2of5、NW-7等；

- 条码类容：包含英文字、数字、汉字、标点符号等；

- 打印格式：支持自定义标签打印格式；标签打印格式可随意设定，支持0/90/180/270度等旋转、线、面、框、黑白反转、网格打印、连续打印、文字补正；

- 打印机字库：中文、英文标准字库，可升级；

- 特殊容器标签：支持特殊容器标签打印功能；

- 贴标试管的储存盒容量：≥20支；

- ▲实验室场地空间有限，为确保医务人员足够的操作空间，占地要求：所投设备长度≤830mm，宽度≤350mm。

- 智能采血管理系统软件：包括但不限于物联网管理平台、可视化监控平台、自助取号、采血叫号、显示通知、通讯控制等。

- 配置清单

| 序号 | 模块 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 智能采血管理软件 | ≥1 | 套 |  |
| （2） | 取号机 | ≥3 | 台 |  |
| （3） | 队列信息显示终端（大屏） | ≥3 | 台 |  |
| （4） | 智能采血贴标设备 | ≥6 | 台 |  |
| （5） | 智能采血工位 | ≥6 | 套 | 每套需包括但不限于：智能采血桌（内置标本输送轨道）、条码扫描仪、数字键盘、电脑支架、桌面电脑、窗口叫号电视、护士座椅、患者座椅、台面储物柜等 |

- 售后要求

（1）★整机免费保修不少于3年(从验收合格签字之日起)，终身维护。在保修期内对设备进行定期维护和保养，年度定期预防性维护保养次数不少于4次，并免费提供维修所需的配件及服务。

（2）接到设备出现故障通知，1小时内电话响应，4小时到达现场。

（3）保修期内，设备如因故障维修超过2天，厂家需要按1:2延长保修期（具体时间，按天数算）。

（4）保修期内设备的开机率≥95％（按全年365天计算）。如因设备故障导致开机率达不到95%即347天以上保修期按1:2（按天算）顺延。（如果因维修导致停机时间过长，其他补偿条款，双方友好协商）

（5）临床培训：免费提供现场临床培训。

（6）工程师培训：产品的工作原理，操作使用，维修保养。并提供该设备的操作手册（一套）、维修手册（一套）交设备管理部，提供专业安装和日常维修工具。

（7）提供的设备必须是原厂的全新设备。

（8）设备均要求售后服务为设备制造商负责。

（9）设备维保需在广州设有服务人员，可保证以最快捷的方式为招标人提供设备维修配件需求。

（10）软件终身免费升级，并及时提供设备新功能和临床应用资料。

（11）保修期后维修时，如更换配件，只收取配件费，且配件费提供优惠价格，不得收取上门服务费及差旅费（需附配件价格清单）。维修好后 6 个月内，对仪器设备再次发生同样的故障并且需要更换同样零配件时，中标人承诺免费维修及更换零配件。

（12）保修期后，如招标人需购买原厂保修，原厂整机全保修费用不得高于中标价格的6%/年，年度定期预防性维护保养次数不少于4次。

（13）中标人负责送货上门，在招标人所提供的场地对设备进行安装、检验及调试，直至该产品的技术指标完全符合要求为止，在运输、安装、调试等服务过程中所发生的费用由中标人承担。

（14）开放（或者提供）维修密码（如有）。

（15）提供双向通讯接口并协助接入招标人正在使用的LIS系统（或相关信息系统）（如有），所产生费用由中标人负责。

（16）交货时间：合同签订后的2个月内到货。

（17）需报主要配件优惠价（如有）

| 序号 | 配件名称 | 型号/规格 | 单位 | 优惠价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（18）需报耗材/试剂优惠价

| 序号 | 耗材/试剂中文名称 | 型号/规格 | 单位 | ★最高限价（元） | 优惠价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 条码纸 | 5cm*3cm | 卷 | 28 |  | 非专机专用 |

- 需提供详细的项目实施方案，方案应至少包括以下内容：①整体实施方案及技术措施、②安装与调试方案；③售后服务和技术培训方案；要求方案表述内容清晰、完整、合理、详细、科学、可行。

- 付款方式：设备验收合格签字三个月后全额付款。

- 提供近三年（2021年至今）相关同类项目业绩，需提供证明文件（附合同复印件等）。

- 开标会只允许各投标单位安排一名投标人员参加，且该人员必须与投标报名登记表登记的人员一致，若临时更换投标人员需提前与招标采购中心工作人员联系。

- 投标文件要求：7份（1正6副），开标前需密封，每份文件均需按序页码。双面打印。

- 项目需求书条款响应情况：投标人必须对项目需求书的内容逐条响应。“★”号的条款为关键条款，必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效（若有）；带“▲”号条款为重点条款，不作为无效投标条款（若有）。

| 序号 | 招标需求参数 | 投标实际参数（投标人应按投标设备实际数据填写，不能照抄招标要求） | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 述标、答辩：

（1）述标部分：述标时间不超过3分钟。述标着重介绍对项目的理解，特别是关键技术层面，述标无需使用PPT。

（2）答辩部分：述标之后，由评审小组提问，投标人如实作答。

- 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监督管理部门等对其中任何资料及招标采购单位或监督管理部门认为有必要的资料进行核实的要求。

五、投标人资格

1、投标人应是来自中华人民共和国的独立法人企业或其他组织。

2、本项目不接受联合体投标，不得转包、分包、外包投标标的主体。

3、投标人具备医疗器械经营许可/备案证明材料（如投标人为代理经销商）或医疗器械生产许可证副本（如投标人为制造商）。

六、评标办法：综合评标法

七、报名时间及地点

1、报名时间：2024年10月15日至2024年10月22日17:00；

2、报名方式：本项目只接受电子报名，报名邮箱为：gztcm_zbzx@gzucm.edu.cn。请各投标人将报名需要提交资料加盖公章后扫描，将扫描件发至报名邮箱，邮件名称：项目名称+单位名称；

3、报名需提交资料（需加盖公章）

（1）有效的营业执照复印件。投标人在经营范围内投标，如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面；

（2）企业法人代表证明书、具有法人签名或盖章的被委托人有效授权书（详见附件）；

（3）投标报名登记表（详见附件）；

4、报名所需的资料原件请于开标日当天交至招标人招标采购中心工作人员处。报名是否成功，以邮件回复为准。

5、报名成功本项目的投标人，若决定不参与投标，请于2024年10月22日下午17:00前电话或邮件通知招标人。

八、开标时间及地点

1、开标时间：2024年10月24日上午 9:00

2、开标地点：广州市白云区机场路16号广州中医药大学第一附属医院2号楼4楼多功能室（医患办公室旁边）

3、投标人员应为报名登记表上登记的负责投标的人员，该人员凭身份证进入开标地点。

九、本招标文件所涉及的时间一律为北京时间。

十、联系人：蔡老师:020-36588744；（项目咨询）

郑老师/黄老师：020-36585829；（招标流程咨询）

十一、咨询时间：上午 8:00-12:00，下午14:30-17:30

广州中医药大学第一附属医院

2024年10月15日

- 附件：

法定代表人授权书

致：广州中医药大学第一附属医院

本授权书声明：注册于             （国家或地区）的               （投标人名称）的在下面签字的                  （法定代表人的姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“广州中医药大学第一附属医院智能采血系统采购项目（项目编号：广中医一院招【2024】33号）”招标的      （可选“报名”），以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此证明。

随附《法定代表人证明书》

附件：

1、代理人(被授权人)身份证或其他有效的身份证明

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

被授权代表身份证复印件

投标人（法人公章）：

地     址：

法定代表人（签字或盖章）：

职     务：

被授权人（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

职     务：

日期：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：       年龄：       身份证号码：_________

企业注册号码：                        企业类型：_____________________________________

经营范围：

。

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

法定代表人身份证复印件

投 标 人（法人公章）：

日        期：

| 投标报名登记表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 |  |  | 报名日期 | 年 月 日 |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 报名单位名称 |  |  |  |  |
| 地址(营业执照) |  |  | 邮编 |  |
| 报名人 | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 传真 |
| 投标人（负责投标的人员） | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 电子邮箱 |