广州中医药大学第一附属医院高档麻醉机采购项目招标公告

采购单位：广州中医药大学第一附属医院

项目名称：高档麻醉机采购项目

项目编号：广中医一院招【2024】26号

- 项目概况：我院麻醉科一区需购置高档麻醉机 2套。

- 招标限价（人民币）：946,000元。

三、资金性质：财政性资金（非预算指标资金）。

四、项目需求书：

1、技术参数

（1）工作条件：

① 操作环境，温度：10°至40°C，湿度：15 至 95%，大气压：500至800 mmHg。

② 电源：220V (±10%), 50Hz(±2%)。

③ 后备电池使用时间：不少于90分钟。

④ 机架：带推车，前扶手，不少于三个大抽屉，中央脚刹。

⑤ 工作台双层灯光亮度可调，全金属台面。

⑥ 具有气体模块侧插槽。

⑦ 具有包含但不限于RS232接口，以太网络接口，投影仪分屏接口等。

⑧ 具有缆线防缠绕功能，防止在推动机器过程中脚轮被环境中线缆缠绕。

⑨ 具有折叠工作台侧台板，可以根据手术需要延展工作空间。

（2）气源

① 氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于252Kpa时报警。

② 笑气：当氧气供应失灵时，具有笑气自动切断装置；笑氧联动，保证笑氧混合时，氧浓度不低于25%。

③ 具有空气气源及接口。

④ 快速充氧范围25-75L/min。

⑤ 流量计

- ▲电子流量计，氧气、空气、笑气三气源，流量通过呼吸机屏幕及数码管不少于两种方式电子显示，流量范围0.1-15 l/min。

- 具备备用机械流量管，流量范围1-10 l/min，保证在停电时能正常工作。

⑥ 挥发罐

- ▲带2个挥发罐的位置，其中一个七氟醚挥发罐。

- 快速加药器式挥发罐，既保证快速加药，又保证无药物泄漏造成的浪费和环境污染

⑦ 呼吸回路：极小的回路容积≤3L，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障。

模块化呼吸回路，所有传感器及连接电缆内置在回路内；所有回路模块不用任何工具可以拆卸、安装。

- ▲所有模块（含流量传感器）可耐受＞130℃高温高压消毒避免院内交叉感染。

- 二氧化碳吸收罐≥2个，容积≥1370ml/1150g。

- 具有内置二氧化碳旁路功能，支持术中更换钠石灰。

- 内置冷凝功能，采用物理方式解决回路积水问题。

- 智能回路系统，能识别和显示包含但不限于：正在使用回路类型、正在使用呼吸模式以及CO2吸收罐状态等。

- 具备带吸氧功能，无需开机即可给病人吸氧。

- 具备带新鲜气体出口，可以直接连接特殊的开放式回路。

- 采用水管理回路构造，智能引导水行进方向，保证回路不受积水影响。

- 上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全。

⑧ 呼吸机

- ▲气动电控呼吸机，支持中英文界面，双轴支臂外置彩色触摸屏。应用范围：新生儿、儿童及成人等所有病人通气

- ▲≥15英寸彩色可不少于270度平面旋转及可调节倾斜度的高触感玻璃触摸显示屏幕。

- 具备双分屏显示功能.当触屏失灵,手动可调。

- 可选择的全自检或部分自检功能，既能保证安全的使用，又能保证紧急抢救时的快速启动，可无限次跳过自检。

- 自动检测挥发罐状态，提示低压漏气情况。

- ▲提供辅助/控制/支持通气模式，标配: VCV、PCV、SIMV PCV、SIMV VCV、PSV Pro、手动通气、电子PEEP。

- 具备PCV-VG、SIMV PCVVG、CPAP+PSV通气模式。

- 具有VCV心脏旁路功能。

- 具有气流暂停功能，适用于机械通气和手动通气模式，通过一键式操作即可实现暂停新鲜气流和报警，方便术中吸痰，管位调整等操作。

- 具有肺复张程序功能，支持术中执行单次膨肺和PEEP递增循环法等肺复张的临床决策，并通过肺顺应性趋势图对治疗效果量化。

- 具有药氧伺服功能，呼吸机以标识等方式数值化精确显示目标氧浓度下的氧流量值，以指导新鲜气流量和吸入氧浓度设定，节省新鲜气流量及麻醉药消耗量，所花费的吸入麻药金额，在呼吸机主屏实时柱状图及数字显示。

- 潮气量范围:5-1500ml（VCV、SIMV PCV-VG模式下：20ml-1500ml，PCV模式下5ml-1500ml）。

- 呼吸频率：4-100次/分钟；吸呼比：2:1到1:8；最大吸气流速：120 l/min+新鲜气体流量；压力范围（压力模式）：5到60cmH2O；压力限制范围：12到100cmH2O。

- 具备全自动通气模式，无需手动调节，可满足有自主呼吸的病人和无自主呼吸病人的全面需要。

- 具有SIMV模式：流速触发，触发范围:0.2–10L/min；触发窗范围:关，5%–80% 呼气时间；机械通气呼吸频率为：2-60次/分钟、吸气时间：0.2-5.0秒；压力支持：2-40cmH2O。

- 具有具备窒息保护的PSVpro模式：流速触发；终末吸气流速调节吸、呼转换：0%-60%峰值流速；压力范围：0，2-40cmH2O；窒息发生后10—30秒范围内可调启动SIMV-PCV安全模式。

- PEEP范围：关，4到30 cmH2O。

- 具备流量静态以及动态实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。

- 智能化呼吸机，有防止错误设置功能，保证麻醉安全。

- 需配不少于三种工作模式：包含但不限于通气模式、待机模式和心脏手术模式。

- 迷你趋势图≥30分钟，可手术中与其他呼吸机参数同屏分屏显示。

⑨ 具有被动排污系统,可后期升级，带主动排污系统功能。

⑩ 数字和波形监测：

监测参数：包含但不限于吸入氧、空气流量、可选笑气、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；实时压力时间、流速时间呼吸波形描记并同屏显示。

⑪ ▲具有的回路呼吸环监测功能，可监测描记：压力容量环、流量容量环和压力流量环；回路顺应性；气体流速。

⑫▲具备气体监测模块，可热插拔，无需关机重启，开机状态下即可更换。

⑬▲具备兼容融合麻醉监护仪，做到麻醉与监护仪统一操作界面，可一键式启动。有至少四种预置用户模式，可满足从新生儿、儿童、成人及肥胖病人等。

⑭▲具备兼容融合麻醉监护仪，实现手术体积描记疼痛指数监测，实现AOA雷达图；具备旁路式吸入、呼出O2、CO2、N2O浓度监测，并描记CO2、O2或N2O波形；具备旁路式≥5种麻药吸入、呼出浓度监测。

⑮ 麻药自动识别功能；混合不同浓度笑气麻药MAC值检测；未知气体浓度检测。

- O2测量方式：顺磁氧测量技术；测量范围：0-100%；测量精度：≤1vol%+2%读数；

- CO2测量方式：红外测量技术；测量范围：0-15%；测量精度：≤0.2vol%+2%读数；

- N2O测量方式：红外测量技术；测量范围：0-100%；测量精度：≤2vol%+2%读数；

⑯ 潮气量监测范围：5 到1500ml。

⑰ 报警参数：包含但不限于氧浓度、低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息等，带智能报警限设置功能，可以根据手术参数运行情况智能给出报警限值参考，智能节约操作，提高效率。

⑱ 传感器：韧钢抗变型加热流量传感器。

- 带吸入和呼出端双高精度流量传感器，保证流量自动实时补偿，流量补偿范围：200 ml/ min-15 l/min；保证SIMV、PSV功能的实施

- ▲传感器可耐受＞130℃高温高压消毒，减少医院维护负担，避免院内交叉感染。

2、配置清单（单套）数量

| 序号 | 名称 | 数量 | 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 14 | 高级通气套装（PCV-VG, SIMV PCV-VG） | 1 |
| 2 | 主机架 | 1 | 15 | 气流暂停 | 1 |
| 3 | 中文软件和用户手册 | 1 | 16 | 肺复张套装 | 1 |
| 4 | 国际标准化认证颜色， NIST 管路配置，氧气左侧 | 1 | 17 | VCV 心肺旁路功能 | 1 |
| 5 | 氧空双气源，数字流量计 | 1 | 18 | 钠石灰罐组件 | 2 |
| 6 | 备用氧接口 | 1 | 19 | TEC-7柒氟醚蒸发罐 | 1 |
| 7 | 氧气驱动 | 1 | 20 | ACGO + 附加吸氧组件 | 1 |
| 8 | 单宽度气体模块插槽 | 1 | 21 | 排污系统 | 1 |
| 9 | 麻醉显示屏支臂 | 1 | 22 | 氧电池 | 1 |
| 10 | 手动皮囊支臂 | 1 | 23 | 七氟醚加药器 | 2 |
| 11 | 中国制式电源及电源插座 | 1 | 24 | 成人麻醉管路/儿童麻醉管路 | 1 |
| 12 | 压力控制模式 | 1 | 25 | 输氧面罩 | 1 |
| 13 | 同步呼吸套装（SIMV PCV, SIMV VCV, PSVpro） | 1 |  |  |  |

3、售后要求

（1）★整机保修不少于五年(从验收合格签字之日起)，终身维护。在保修期内对设备进行定期维护和保养，年度定期预防性维护保养次数不少于4次，并免费提供维修所需的配件及服务。

（2）接到设备出现故障通知，1小时内电话响应，4小时到达现场。

（3）保修期内，设备如因故障维修超过2天，厂家需要按1:2延长保修期（具体时间，按天数算）。

（4）保修期内设备的开机率≥95％（按全年365天计算）。如因设备故障导致开机率达不到95%即347天以上保修期按1:2（按天算）顺延。（如果因维修导致停机时间过长，其他补偿条款，双方友好协商）

（5）临床培训：免费提供现场临床培训。

（6）工程师培训：产品的工作原理，操作使用，维修保养。并提供该设备的操作手册（一套）、维修手册（一套）交设备管理部，提供专业安装和日常维修工具。

（7）提供的设备必须是原厂的全新设备。

（8）设备均要求售后服务为设备制造商负责。

（9）设备维保需在广州设有服务人员，可保证以最快捷的方式为用户提供设备维修配件需求。

（10）软件终身免费升级，并及时提供设备新功能和临床应用资料。

（11）保修期后维修时，如更换配件，只收取配件费，且配件费提供优惠价格，不得收取上门服务费及差旅费（需附配件价格清单）。维修好后6个月内，对仪器设备再次发生同样的故障并且需要更换同样零配件时，中标人承诺免费维修及更换零配件。

（12）保修期后，如采购人需购买原厂保修，原厂整机全保修费用不得高于中标价的5%/年，年度定期预防性维护保养次数不少于4次。

（13）中标人负责送货上门，在招标人所提供的场地对设备进行安装、检验及调试，直至该产品的技术指标完全符合要求为止，在运输、安装、调试等服务过程中所发生的费用由中标人承担。

（14）开放（或者提供）维修密码（如有）。

（15）提供双向通讯接口并协助接入招标人正在使用的LIS系统（或相关信息系统）（如有），所产生费用由中标人负责。

（16）交货时间：合同签订后的2个月内到货。

（17）需报主要配件优惠价

| 序号 | 配件中文名称 | 型号/规格 | 单位 | 优惠价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（18）需报耗材/试剂优惠价

| 序号 | 耗材/试剂中文名称 | 型号/规格 | 单位 | 优惠价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4、需提供详细的项目实施方案，方案应至少包括以下内容：①整体实施方案及技术措施、②安装与调试方案；③售后服务和技术培训方案；要求方案表述内容清晰、完整、合理、详细、科学、可行。

5、付款方式：设备验收合格签字三个月后全额付款。

6、提供近三年（2021年至今）相关类似项目业绩，需提供证明文件（附合同复印件等）。

7、开标会只允许各投标单位安排一名投标人员参加，且该人员必须与投标报名登记表登记的人员一致，若临时更换投标人员需提前与招标采购中心工作人员联系。

8、投标文件要求：7份（1正6副），开标前需密封，每份文件均需按序页码。双面打印。

9、项目需求书条款响应情况：投标人必须对项目需求书的内容逐条响应。“★”号的条款为关键条款，必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效（若有）；带“▲”号条款为重点条款，不作为无效投标条款（若有）。

| 序号 | 招标需求参数 | 投标实际参数（投标人应按投标设备实际数据填写，不能照抄招标要求） | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

10、述标、答辩：

（1）述标部分：述标时间不超过3分钟。述标着重介绍对项目的理解，特别是关键技术层面，述标无需使用PPT。

（2）答辩部分：述标之后，由评审小组提问，投标人如实作答。

11、投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监督管理部门等对其中任何资料及招标采购单位或监督管理部门认为有必要的资料进行核实的要求。

五、投标人资格

1、投标人应是来自中华人民共和国的独立法人企业或其他组织。

2、本项目不接受联合体投标，不得转包、分包、外包投标标的主体。

3、投标人具备医疗器械经营许可/备案证明材料（如投标人为代理经销商）或医疗器械生产许可证副本（如投标人为制造商）。

4、所投产品具备有效的医疗器械注册/备案证明材料。

六、评标办法：综合评标法

七、报名时间及地点

1、报名时间：2024年9月13日至2024年9月23日17:00；

2、报名方式：本项目只接受电子报名，报名邮箱为：gztcm_zbzx@gzucm.edu.cn。请各投标人将报名需要提交资料加盖公章后扫描，将扫描件发至报名邮箱，邮件名称：项目名称+单位名称；

3、报名需提交资料（需加盖公章）

（1）有效的营业执照复印件。投标人在经营范围内投标，如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面；

（2）企业法人代表证明书、具有法人签名或盖章的被委托人有效授权书（详见附件）；

（3）投标报名登记表（详见附件）；

4、报名所需的资料原件请于开标日当天交至招标人招标采购中心工作人员处。报名是否成功，以邮件回复为准。

5、报名成功本项目的投标人，若决定不参与投标，请于2024年9月23日下午17:00前电话或邮件通知招标人。

八、开标时间及地点

1、开标时间：2024年9月25日上午 9:00

2、开标地点：2号楼4楼多功能室（医患办公室旁边）

3、投标人员应为报名登记表上登记的负责投标的人员，该人员凭身份证进入开标地点。

九、本招标文件所涉及的时间一律为北京时间。

十、联系人：蔡老师:020-36588744；（项目咨询）

郑老师/黄老师：020-36585829；（招标流程咨询）

十一、咨询时间：上午 8:30-12:00，下午14:30-17:30

广州中医药大学第一附属医院

2024年9月13日

- 附件：

法定代表人授权书

致：广州中医药大学第一附属医院

本授权书声明：注册于             （国家或地区）的               （投标人名称）的在下面签字的                  （法定代表人的姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“广州中医药大学第一附属医院高档麻醉机采购项目（项目编号：广中医一院招【2024】26号）”招标的      （可选“报名”），以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此证明。

随附《法定代表人证明书》

附件：

1、代理人(被授权人)身份证或其他有效的身份证明

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

被授权代表身份证复印件

投标人（法人公章）：

地     址：

法定代表人（签字或盖章）：

职     务：

被授权人（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

职     务：

日期：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：       年龄：       身份证号码：_________

企业注册号码：                        企业类型：_____________________________________

经营范围：

。

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

法定代表人身份证复印件

投 标 人（法人公章）：

日        期：

| 投标报名登记表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 |  |  | 报名日期 | 年 月 日 |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 报名单位名称 |  |  |  |  |
| 地址(营业执照) |  |  | 邮编 |  |
| 报名人 | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 传真 |
| 投标人（负责投标的人员） | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 电子邮箱 |