广州中医药大学第一附属医院医用红外热成像系统采购项目

招标公告

采购单位：广州中医药大学第一附属医院

项目名称：医用红外热成像系统项目

项目编号：广中医一院招【2025】22号

- 项目概况：我院治未病科需购置医用红外热成像系统1套。

- 招标限价（人民币）：930,000元（大写：玖拾叁万元整）。

- 资金性质：财政性资金（非预算指标资金）。

- 项目需求书：

采购数量：1套。

▲产品适用范围：对人体的热辐射进行诊断，以医学影像设备处理，用于为肿瘤、心脑血管、炎症等疾病诊断提供参考。

设备参数

- 医疗扫描头

  - ▲探测器类型：非制冷焦平面红外探测器，氧化钒材质，无需添加任何制冷剂。

  - 工作波段：可覆盖8M-14M；

  - 像元尺寸：＞16M；

  - 空间分辨率8＜1.4 mrad；

  - 帧频＞8帧/秒；

  - ▲温度分辨率NETD：＜32mk；

  - 测温重复性δ≤0.2℃；

  - 扫描热辐射窗精度：不低于0.01℃；

  - 测温范围：可覆盖10℃~40℃；

  - ▲帧像素≥800×600×16Bit；

  - 成像距离：成像距离可覆盖0.5m-3.0m；

  - 视场角：≥45°*35°（＞15mm镜头）；

  - 调焦方式：包括但不限于连续可调；

  - 图像显示方式：包括但不限于黑白/伪彩色，支持多种色彩模式转换；

  - 数据接口类型：包括但不限于千兆网口；

  - 扫描头内置温度校正功能，无需外置黑体校正；

  - ▲可定制式温度校正传感器，提高数据稳定性；

  - ▲具有温度数据矩阵。通过原始数据，实时显示每个矩阵像素点的温度，像素点温度精度≤0.01℃，响应时间≤10ms。

- 具备一体式扫描架

2.1具备一体式独立扫描架，设计简洁美观大方，方便移动；

2.2单幅快速成像方式，操作简单便捷；

2.3▲带有锗片镜头保护构件，最大限度保护镜头；

- 医学操作平台（内置包括但不限于处理器终端/图文显示终端/操作系统/扫描控制系统/报告管理系统/云数据同步系统）

3.1处理器终端：
扫描控制处理系统（含操作部件，包括但不限于鼠标/键盘）

高分辨率彩色液晶显示器 ，Windows10及以上操作系统。

3.2配备彩色打印机。

3.3多用户终端配置：可选配多个用户终端。

- 软 件

4.1▲热断层系统管理软件：

包含图像采集模块及图像处理模块；

4.2▲热断层报告管理系统，提供云计算人工智能报告服务，包括但不限于西医体检报告，中医辅助诊断报告，中医体质状态报告，中医经脉评价报告，心脏风险评估报告，专科报告；

4.3▲功能：

细胞代谢热相对参数自动计算功能；

自动热断层分析功能；

自动计算RF值功能；

4.4扫描音像引导系统；

4.5远程会诊系统：通过远程会诊平台获得远程会诊中心实时技术支持。

4.6图像存储数据：数据库支持100万幅以上（不低于850KB/幅）。

4.7提供远程技术支持及远程培训服务。

4.8▲云服务：可提供人工智能影像分析服务，维护、升级不另收费。

- 尺寸规格

5.1由于场地，设备尺寸应小于以下尺寸：

| 一体式尺寸 | 双屏工作台尺寸 |
| --- | --- |
| 长 ＜42cm±3cm 宽 ＜42cm±3cm 高 ＜165cm±3cm | 长 ＜155cm±3cm 宽 ＜62cm±3cm 高 ＜76cm±3cm |

5.2围挡隔板：

| 尺寸 | 内置功能：包括但不限于 |
| --- | --- |
| 长 ＜305cm±3cm 宽 ＜161cm±3cm 高 ＜231cm±3cm | 动作语音提示屏 环保涂层+环保地胶 智能温湿度计 简约更衣凳 |

售后要求

★1、整机免费保修不少于五年(从验收合格签字之日起)，终身维护。在保修期内对设备进行定期维护和保养，年度定期预防性维护保养次数不少于4次，并免费提供维修所需的配件及服务。

2、接到设备出现故障通知，1小时内电话响应，4小时到达现场。

3、保修期内，设备如因故障维修超过2天，厂家需要按1:2延长保修期（具体时间，按天数算）。

4、保修期内设备的开机率≥95％（按全年365天计算）。如因设备故障导致开机率达不到95%即347天以上保修期按1:2（按天算）顺延。（如果因维修导致停机时间过长，其他补偿条款，双方友好协商）

5、临床培训：免费提供现场临床培训。

6、工程师培训：产品的工作原理，操作使用，维修保养。并提供该设备的操作手册（一套）、维修手册（一套）交设备管理部，提供专业安装和日常维修工具。

7、提供的设备必须是原厂的全新设备。

8、以上设备均要求售后服务为设备制造商负责。

9、设备维保需在广州设有服务人员，可保证以最快捷的方式为用户提供设备维修配件需求。

10、软件终身免费升级，并及时提供设备新功能和临床应用资料。

11、保修期后维修时，如更换配件，只收取配件费，且配件费提供优惠价格，不得收取上门服务费及差旅费（需附配件价格清单）。维修好后 6 个月内，对仪器设备再次发生同样的故障并且需要更换同样零配件时，中标人承诺免费维修及更换零配件。

12、保修期后，如采购人需购买原厂保修，原厂整机全保修费用不高于成交价的5%/年/套，年度定期预防性维护保养次数不少于4次。

13、中标人负责送货上门，在招标人所提供的场地对设备进行安装、检验及调试，直至该产品的技术指标完全符合要求为止，在运输、安装、调试等服务过程中所发生的费用由中标人承担。

14、开放（或者提供）维修密码（如有）。

15、提供双向通讯接口并协助接入招标人正在使用的LIS等（或相关信息系统），所产生费用由中标人负责。

16、交货时间：合同签订后的2个月内到货。

17、需报主要配件优惠价（若有）

| 序号 | 配件中文名称 | 型号/规格 | 单位 | 优惠价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

18、需报耗材/试剂优惠价（若有）

| 序号 | 耗材/试剂中文名称 | 型号/规格 | 单位 | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

19、需提供详细的项目实施方案，方案应至少包括以下内容：①整体实施方案及技术措施、②安装与调试方案；③售后服务和技术培训方案；要求方案表述内容清晰、完整、合理、详细、科学、可行。

20、付款方式：设备验收合格签字三个月后全额付款。

21、提供近三年（2022年至今）相关同类项目业绩，需提供证明文件（附合同复印件等）。

22、投标人员必须与投标报名登记表登记的人员一致，若临时更换投标人员需提前与招标采购中心工作人员联系。

23、投标文件要求：7份（1正6副），开标前需密封，每份文件均需按序页码。双面打印。

24、项目需求书条款响应情况：投标人必须对项目需求书的内容逐条响应。“★”号的条款为关键条款，必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效（若有）；带“▲”号条款为重点条款，不作为无效投标条款（若有）。

| 序号 | 招标需求参数 | 投标实际参数（投标人应按投标设备实际数据填写，不能照抄招标要求） | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

25、述标、答辩：

（1）述标部分：述标时间不超过3分钟。述标着重介绍对项目的理解，特别是关键技术层面，述标无需使用PPT。

（2）答辩部分：述标之后，由评审小组提问，投标人如实作答。

26、投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监督管理部门等对其中任何资料及招标采购单位或监督管理部门认为有必要的资料进行核实的要求。

五、投标人资格

1、投标人应是来自中华人民共和国的独立法人企业或其他组织。

2、本项目不接受联合体投标，不得转包、分包、外包投标标的主体。

3、投标人具备医疗器械经营许可/备案证明材料（如投标人为代理经销商）或医疗器械生产许可证副本（如投标人为制造商）。

六、评标办法：综合评标法

七、报名时间及地点

1、报名时间：2025年5月19日至2025年5月23日17:30；

2、报名方式：本项目只接受电子报名，报名邮箱为：gztcm_zbzx@gzucm.edu.cn。请各投标人将报名需要提交资料加盖公章后扫描，将扫描件发至报名邮箱，邮件名称：项目名称+单位名称；

3、报名需提交资料（需加盖公章）

（1）有效的营业执照复印件。投标人在经营范围内投标，如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面；

（2）企业法人代表证明书、具有法人签名或盖章的被委托人有效授权书（详见附件）；

（3）投标报名登记表（详见附件）；

4、报名所需的资料原件请于开标日当天交至招标人招标采购中心工作人员处。报名是否成功，以邮件回复为准。

5、报名成功本项目的投标人，若决定不参与投标，请于2025年月日下午前电话或邮件通知招标人。

八、开标时间及地点

1、开标时间：2025年5月28日上午 9:00

2、开标地点：广州市白云区机场路16号广州中医药大学第一附属医院行政楼102室

3、投标人员应为报名登记表上登记的负责投标的人员，该人员凭身份证进入开标地点。

九、本招标文件所涉及的时间一律为北京时间。

十、联系人：蔡老师:020-36588744；（项目咨询）

赖老师/黄老师：020-36585829；（招标流程咨询）

十一、咨询时间：工作日上午 8:00-12:00，下午14:30-17:30

广州中医药大学第一附属医院

2025年5月16日

- 附件：

法定代表人授权书

致：广州中医药大学第一附属医院

本授权书声明：注册于             （国家或地区）的               （投标人名称）的在下面签字的                  （法定代表人的姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就“广州中医药大学第一附属医院医用红外热成像系统采购项目（项目编号：广中医一院招【2025】22号）”招标的      （可选“报名”或“投标”），以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此证明。

随附《法定代表人证明书》

附件：

1、代理人(被授权人)身份证或其他有效的身份证明

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

被授权代表身份证复印件

投标人（法人公章）：

地     址：

法定代表人（签字或盖章）：

职     务：

被授权人（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

职     务：

日期：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：       年龄：       身份证号码：_________

企业注册号码：                        企业类型：_____________________________________

经营范围：

。

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

法定代表人身份证复印件

投 标 人（法人公章）：

日        期：

| 投标报名登记表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 |  |  | 报名日期 | 年 月 日 |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 报名单位名称 |  |  |  |  |
| 地址(营业执照) |  |  | 邮编 |  |
| 报名人 | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 传真 |
| 投标人（负责投标的人员） | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 电子邮箱 |